## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 骨科用生物羊膜 | 骨科用生物羊膜 | 1、用于肌腱损伤的修复 2、取材于健康剖宫产产妇的胎盘组织，骨科为无滤纸型，以片为单位，经冷冻干燥密封保存。 3、▲规格:25mmx25mm、30mmx40mm40mmx70mm、50mmx80mm、60mmX100mm。 3、产品应无菌。 | 是 | 50
2 | 1 | 骨活检骨凿及骨科活检取样器等2项耗材 | 骨活检骨凿 | 1、适用于椎体成形手术中骨组织取材 2、骨活检骨凿分别由空心骨凿及推杆组成。金属部分采用符合YY/T0294.1的06Cr19Ni10材料，手柄材料采用ABS(医用苯乙烯—丁二烯—丙烯腈共聚物)材料制成。 3、▲外管前端方形带齿，长度216mm，直径3.5mm。 4、空心骨凿与推杆的金属件与手柄连接处应能承受100N的拉力，各连接处不应松动、分离与脱落； 5、空心骨凿前端金属件与手柄应能承受0.2N•M扭力，不应松动、分离与脱落； 6、产品应无菌。 | 是 | 138.6
| 2 |  | 骨科活检取样器 | 1、适用于椎体成形手术中骨组织取材 2、骨科活检取样器由取活检推杆和取活检套管组成。金属部分采用06Cr19Ni10材料，手柄材料采用ABS(医用苯乙烯—丁二烯—丙烯腈共聚物)材料制成。 3、▲外管前端方形带齿，长度大于216mm，直径3.5mm。 4、骨科活检取样器不锈钢金属部件应有良好的耐腐蚀性能。 5、骨科活检取样器不锈钢部件的外表面粗糙度 Ra 值应不大于 1.6μm。 6、骨科活检取样器各部件连接处应能承受不小于 15N 的拉力，各连接处无分离与脱落现象。 7、取活检套管的抗扭强度应不小于 1N•m。 8、取活检推杆刃口部位应锋利。 | 是