## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数 | 备注
1包 | 血栓弹力图分析仪 | 1 | 84000 | 84000 | 1、检测原理为电磁法检测；样本扫描、加样、加试剂、混匀、检测实现自动化； 2、检测通道≥8通道，每个通道由独立电机控制； 3、通道预温时间：≤8min; 4、试剂位≥7个，自带冷藏功能； 5、样本位≥24个，可随时添加急诊样本； 6、进样方式为采血管直接上机，闭盖穿刺进样； 7、采用双针加样系统：设备各通道间检测参数（R、K、a、MA）的CV≤10%； 8、具有加样针堵针、空吸检测、压力检测、试剂液面检测报警功能； 9、可自动识别反应杯的数量和位置。 | 注：所投产品1包（血栓弹力图分析仪），需要报出以下两种试剂价格（本次价格仅作参考，不计入总价），若未按照要求报出试剂价格的公司，作无效标处理。 1、血栓弹力图试验（活化凝血）试剂（凝固法），（参考价96元/人份）； 2、血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂（凝固法），（参考价185元/人份）；
2包 | 牙科综合治疗椅 | 6 | 29400 | 176400 | 1、要求电动椅：内置式地箱、全内置式隐藏管路、双关节头枕、直流静音电机驱动、机椅互锁、椅位载重量≥135Kg； 2、要求医生侧：下挂式器械传动系统、外置X光观片灯≥1500Lx、电脑程序控制面板（≥11个功能键、≥3种电脑程序记忆位）、四孔高速手机控制系统≥2套、低速气动控制系统≥1套、洁牙装置≥1套，三用喷枪≥1支； 3、要求助手侧：强弱吸唾器、助手控制架、强力吸引器1套，抽气速率≥20l/min；吸唾器1套、抽水速率≥900ml/min、三用喷枪1支； 4、要求治疗机：一次成型住宿机箱，预留手机管路消毒位、内置式双供水系统（自来水和纯净水切换）、可旋转痰盘； 5、要求冷光灯：全方位三轴旋转LED、感应式控制、无极调光、照度≥22000Lx； 6、要求至少具备多功能脚踏开关、医生座椅1套（载重≥135Kg、升降范围≥150mm），护士座椅1套，颈垫、腰垫1套；椅面颜色为橙色或棕色； 7、▲要求使用寿命≥10年；
3包 | 白光显微镜 | 1 | 200000 | 200000 | 详见附件5
460400