玉溪市人民医院购置

白光倒置显微镜技术参数及主要技术规格

- 白光倒置显微镜

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于科研和临床眼科两用设备。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机技术参数要求

  - 要求光学系统至少为无线远色差反差双重矫正系统，得到图像具高亮度、高对比度的色彩矫正；

  - ▲要求具备国际标准物镜齐焦距离≤45mm，具备明场，相差等观察方式；

  - 要求主机机身为全金属结构，机械性稳定，耐磨损，耐腐蚀，具备波齿轮调焦机构，具有长时间的稳定性，零漂移；

  - 要求机身至少具备两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，能一键实现快速获取单张图像，多通道图像，录像等；

  - 机身内置智能控制盒，通过配置平板实现拍摄功能。连接方式包含有线或无线方式。平板支架采取人体工程学设计，可以独立调整高度和倾斜角度;

  - 要求采取无目镜设计，适配有限空间场景使用；

- 光学部件

  - ▲要求物镜转换器≥6位编码，M≥26mm，具备国标安装口，内置定位精确；

  - 要求物镜孔径满足包含：

    - 5×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.12;

    - 10×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.25

    - 20×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.35

    - 40×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.55

  - 要求具备透射明场照明装置，内置透射光科勒照明器，高亮度LED光源，功率≥10W，寿命≥60000小时，无需额外供电；

  - 要求具备治高精度手动载物台，表面耐磨，防滑，移动范围≥130×85 mm，包含通用样品夹（适用于玻片及平皿）、多孔板样品夹；

  - 要求具备长工作距离聚光器，NA≥0.4,工作距离≥53mm，具备明场和PH1滑块；

- 成像系统

  - 要求成像系统与主机为同品牌；

  - 要求具备彩色CMOS芯片，芯片尺寸≥2/3英寸；

  - 要求物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm x 3.45μm；

  - 要求动态范围：≥5000：1；

  - 要求曝光时间包含：100μs～4s；

  - 要求满井电子容量：≥10Ke；

  - 要求Binning可调范围包含：1x1到5x5像素单位；

  - 要求光谱灵敏度范围包含：350～1000nm；

  - 要求数字化范围：≥12bit；

  - 要求能满足若荧光信号采集，增益可调1-16x；

  - 要求拍摄速度速度≥36幅/秒（2464x2056）；

  - 要求增益为1时，读出噪音：≤2.2e；

- 软件系统

  - 要求具备同品牌软件系统，兼容IOS系统及windows的系统平板电脑；

  - 要求能一键多通道图像收集，通道数≥5个，同时能根据图像亮度自动调节曝光时间及增益值，获取高对比度荧光图像；

  - 要求具备景深扩展功能；

  - 要求具备多通道图像叠加功能；

  - 要求具备视频拍摄功能，允许将当前的实时图像录制为视频；

  - 要求具备时间序列图像获取功能，时间间隔可调；

  - ▲要求具备大图拼接功能，能实现大面积样品成像，能一键实现实时细胞计数和细胞融合度测量分析；

  - 要求具备重复拍摄功能，两次拍摄具备同等的技术参数，方便不同样品之间的对比；

  - 要求显示屏用户操作界面可调;

  - 要求具备图像注释功能，包含间距测量，计数，角度测量，添加文本或箭头、标尺；

  - 要求具备图像处理功能，包含去噪、锐化、伽马值、色彩、对比度调整；

  - 要求支持czi, tif, jpg等格式图像输入和输出；

  - 要求能同时进行多幅图像的同屏对比；

  - 要求白平衡调节功能包含手动和自动；

- 其它要求

- ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- ▲要求系统配置至少包括：倒置显微镜主机1台、物镜转盘1个、聚光镜1个、LED光源1个、载物台1个、相机及软件1套、图像显示器1套。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2024年7月1日