裂隙灯显微镜技术参数及主要技术规格

- 裂隙灯显微镜

- 数量：贰套

- 设备主要用途说明：用于眼科检查。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）、基本要求

  - 要求光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）；

  - 要求功能参数至少包括：弥散光照明功能、裂隙光照明功能、影像功能；

  - 要求改变倍率形式： 转鼓式五档变倍；

  - 要求目镜：12.5X；

  - 要求放大总倍数至少包括：6X、10X、16X、25X、40X ；

  - 要求屈光度补偿调节至少包括：-7D ~ +7D；

  - 要求瞳距调节范围至少包括：52mm~85mm；

  - 要求视场公称直径至少包括：6X:33mm；10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm；40X:5.5mm；

  - 要求照明方式：上光源照明；

  - ▲要求照明灯泡：LED；

  - ▲要求调光方式：无极调光，照度：≥50万Lux；

  - 要求裂隙高度至少为：1mm ～ 14mm连续可调；裂隙宽度至少为：0mm ～ 14mm连续可调；

  - 要求裂隙角度：水平旋转0°~180；

  - 要求裂隙倾角至少包括：5°、10°、15°、20°；

  - 要求光斑直径至少包括：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)；

  - 要求滤色片至少包括：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片；

  - ▲要求图像采集器：专业CCD，≥1800万像素；

  - ▲要求软件系统：嵌入式自适应软件至少包括：病人管理、图像采集、自动识别眼位、图像处理、图像标记、图像对比、打印报告、导出图像；

- （二）其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求每套系统配置至少包括：眼科裂隙灯显微镜主机（含含光学体、移动机构、照明系统） 1套、升降台 1套、电脑主机1套、显示器1套、键盘鼠标1套、显示器支架1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。