全自动接种仪技术参数及主要技术规格

- 全自动接种仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于痰、尿、大便、其他液态样本等微生物标本的全自动处理。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）基本要求

  - ★用于痰、尿、大便、其他液态样本等微生物标本的全自动处理。

  - 要求具备紫外消毒功能，符合2级实验室生物安全要求；

  - ▲要求具备样本处理功能：自动抓取、转运样本杯、自动开、合样本杯盖功能，带有灭菌系统，高效过滤除菌，有效控制生物风险；

  - ▲要求具备标本定量接种；自动识别标本条码，标本自动震荡均质化；在接种标本后可按标本信息对培养皿自动打印标识，能够在接种后进行自动培养，培养箱温度不低于30℃；

  - ▲要求划线方式:符合《临床微生物基本检验技术标准》平板划线法的分区划线法，可自由选择培养基；

  - ▲要求接种培养基为90mm平板，具备条码扫描识别标本类型，自动识别打印条码、粘贴培养皿功能；

  - 要求具备接种状态监控，对于异常标本和条码有报警提示；

- （二）其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求仪器具有双向数据通讯功能，能接入医院LIS系统，同时承担相应的接口费用；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：全自动接种仪主机 1套，设备电脑 1套，UPS 1台；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。