**ACT检测仪招标参数**

1. ▲要求检测方法：电化学法；2、▲要求检测项目：至少包括用 于对全血或末梢血进行凝血酶原时间(FT)、活化部分凝血活酶 时间(AFTT)、纤维蛋白原(FIB)、凝血酶时间(TT)和活化 凝血时间(ACT)的定量测定；3、要求重量：≤0.3kg;4、要求 展板位：>1个；5、要求检测速度：单个标本检测速度≤1min;6 、要求样本类型：指尖血和静脉血；7、▲要求功能：至少具备检 测凝血五项，四项，三项，二项的联合检测；8、▲要求样本用 量：≤20 HL(所有联合检测卡条只需≤20 HL);9、要求定标： 定标参数直接录入磁卡中，用户只需放入试剂卡盒仪器及自动读 取参数信息用于测试，用户无需其他操作；10、要求重复性：仪 器重复测量的变异系数CV≤5%;11、要求准确度：测定具有定值 数据的参考物质(校准品),其平均值与标示值的偏差(B)≤ ±5%;12、要求稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的标准，变 化应不超过±5%;13、要求显示屏至少为：4英寸LCD彩色触摸显 示屏、480×800分辨率；14、▲要求语言至少包括：中文，英文； 15、要求存储：可储存大于300组样本测试结果，可连接检验科管 理系统(LIS)实现无限存储；16、要求外接端口至少包括：USB 接口，蓝牙，FS232串口；17、要求可外接条码扫描模块，支 持与检验科管理系统(LIS)和全院系统(HIS)系统无缝连接 数据实时共享；18、要求具备上位机软件系统：荧光免疫定量分 析仪管理软件；管理软件至少可运行在微软Windows XP Frofessional、微软Windows 7、微软Windows 8、微软Windows 10及其兼容机上；19、▲要求具备试剂卡卵育器，卵育温度： 37±1℃,设备平均无障工作时间≥1000小时，净重 ≤1kg;20、▲要求使用寿命≥6年，软件终身免费升级 。

21、▲要求ACT凝血检测五联卡价格≤58元。**本次耗材需报价（耗材报价不计入总价，仅作评标参考**）。

**ACT凝血检测五联卡招标参数**

