可视化电子软镜技术参数及主要技术规格

- 可视化电子软镜

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于辅助气管插管。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 基本要求

  - ▲要求显示器上下翻转≥180°、左右旋转角度≥180º；

  - 要求支持低电量屏幕显示功能；

  - 要求内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

  - 要求软管部件级别≥IPX7；

  - ▲要求软管直径≤φ2.6mm；

  - ▲软管弯曲部弯曲角度向上≥160°，向下≥130°，支持定制至弯曲角度向上至180°，向下至180°；

  - 插入部具备旋转功能,左右各旋转120°；

  - 要求视场角≥90°±15%；

  - 要求分辨率≥9lP/mm；

  - ▲要求景深：3-100mm，保证合理观察距离及更广的观察范围；

  - 要求吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌；

  - 支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。