彩色超声诊断系统技术参数及主要技术规格

- 彩色超声诊断系统数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于床旁超声穿刺引导、及超声辅助检查。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机技术参数要求

  - 要求为笔记本式超声，显示屏≥15英寸；

  - 要求主机含电池重量≤4KG，内置电池续航≥4小时，触摸板非轨迹球操作面板，；

  - 要求操作界面由触摸屏和物理按键组成，触摸操作屏≥11英寸；

  - 要求具备二维模式成像；

  - 要求具备彩色多普勒成像（至少包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；

  - 要求具备频谱多普勒成像，至少包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒；

  - ▲要求具备组织多普勒成像模块，至少包含组织速度图、能量图、M型、频谱成像等4种模式（需提供设备图片证明）；

  - 要求具备解剖M型成像模式，取样线≥3条，可任意旋转角度≥360度，支持实时扫描以及离线重构M型图像；

  - 要求具备连续多普勒成像模式；

  - 要求支持选配3D成像拓展，采集方式包含扇扫、平扫；支持渲染模式，支持编辑，支持面体同步（提供设备3D成像图片证明）；

  - 要求具备扩展成像（要求至少凸阵、线阵可用）；

  - 要求具备实时双幅对比成像；

  - 要求具备一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别等）；

  - 要求具备自动多普勒血管追踪技术，能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上，自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转；

  - 要求具备常规测量软件包（至少包含腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）；

  - 要求支持手动触摸屏上注释和手势操作（至少包括图像调整、测量和注释、图像浏览）；

  - 要求具备穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头；

  - 要求屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识；

  - 要求支持多语言输入、注释；

  - 要求内置超声教学软件，至少具备解剖图谱、标准的超声图像、扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，内容覆盖麻醉、疼痛、心脏、腹部等应用，能为用户提供在线指导；

- 测量/分析和报告参数要求

  - 要求具备常规测量功能；

  - 要求具备多普勒测量功能（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）；

  - 要求具备全科测量包，自动生成报告，至少包含急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管等；

  - 要求具备心脏功能测量及分析；

  - 要求能自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV，且可提供趋势图。（提供趋势图图片证明）；

  - 要求具备自动速度时间积分测量单元，自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图（提供趋势图图片证明）；

  - 要求具备自动下腔静脉定量分析单元，自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图（提供趋势图图片证明）；

  - 要求具备自动肺超B线测量软件，至少可显示肺部8个或12个区域（提供图片证明）；

  - 要求具备IMT血管内中膜自动测量软件；

  - ▲要求具备造影模式以及造影定量分析单元（提供设备图片证明）；

  - ▲要求具备弹性成像以及弹性成像分析单元（提供设备图片证明）；

- 电影回放和原始数据处理参数要求

  - 要求所有模式下可用；

  - 要求支持手动、自动回放；

  - 要求支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间≥420s；向前≥90s)；

  - 要求具备图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式、M模式、彩色模式、PW模式等；

  - 要求支持同步存储(支持单帧图像文件至少包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件至少包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失；

- 检查存储和管理参数要求

  - 要求内置超声工作站，能多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；

- 通性要求

  - 要求支持有线、无线网络连接，支持网络云端存储

  - 要求支持DICOM 3.0，至少支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告；

  - ▲要求具备智能声控模块，能利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等（提供技术白皮书）；

  - 要求支持移动设备无线传输，能将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台；

  - 要求支持远程会诊平台；

    - 要求同时支持PC端和移动端，PC端支持移动设备扫码方式登录账户；

    - ▲要求远程会诊系统需获得计算机网络安全等级保护三级证书（提供图片证明）；

    - 会诊平台内支持定向同时发给若干好友及群组直播邀请，自动定向发送直播预告；

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式：

- 要求具备数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

- 要求具备预设条件功能，针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件（涵盖血管、腹部、小器官等）最大显示深度≥40cm；

- TGC:≥8段；

- 二维灰阶：≥256；

- 伪彩图谱:≥8种；

  - 彩色多普勒成像

- 要求至少具备速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

- 要求显示方式至少包含：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；

- 要求取样框偏转:≥±25度(线阵探头)；

- 要求支持B/C 同宽；

  - 频谱多普勒模式

- 要求至少包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；

- 要求显示方式至少包含：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等；

- 要求显示控制至少包含：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；

- 偏转角度:≥±25度(线阵探头)；

- 要求具备快速角度校正功能；

- 要求支持频谱自动测量；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台，超宽频凸阵探头1把，超宽频线阵探头1把（探头带按键设计可远程操控机器，按键数≥3个），台车1套（含收纳箱），主机内置电池1块；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。