立体定向体架技术参数及主要技术规格

- 立体定向体架

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：适用于体部肿瘤立体定向放疗呼吸运动管理和高精度体位固定。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - ▲要求产品主体为进口碳纤维材质；

  - 要求配置至少包含胸部弓形尺、腿部弓形尺、翼形板、膝部软垫、脚踝软垫等配件；

  - 要求底板长≥220cm、宽≥53cm，软垫为高弹性海绵，弓形尺为高强度塑料，定位架不含金属部件；

  - ▲要求弓形尺四层高度可调，一键锁紧/解锁设计，非通过螺丝固定；

  - 要求压腹板采用T型螺纹曲面式设计，压腹过程轻松便捷，压腹板与患者腹部贴合度好；

  - 要求压腹板可升降调节距离≥9cm，最小调节幅度≤1 mm，用于控制患者呼吸幅度微调；

  - 要求头部采用翼型板方式固定，改善手及肩膀位置不确定造成的位置误差；

  - ▲要求膝部垫、脚垫采用连续滑动一键锁紧/解锁设计，便于临床对固定位置进行微调；

  - 要求体部采用压腹板加真空袋的固定方式，有效减少患者呼吸运动造成的定位误差；

  - 要求体部真空袋与底板之间定位孔式固定，保证真空袋分次间治疗位置一致性；

  - 要求可选配充气式压腹装置；

  - 要求碳纤维底板射线穿透系数（6MV）≥0.987；

  - 要求可通过相应的适配条将底座锁定在加速器床板上，实现CT/模拟机/加速器坐标转移，达到准确快速的定位目的；

  - ▲要求配置至少包括：SBRT体架1套、翼型板 1套、膝踝垫1套、体部真空袋1个、膝部真空袋1个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。