附件1：采购需求

| 包号 | 项目名称 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜仿生训练系统（竞赛版） | 一、基本要求：腹腔镜仿生训练系统是一款进行腹腔镜手术基础技能训练的教学设备，可选配0°或30°摄像系统、无延迟高清显示系统，配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结、离体器官模拟手术、团队配合等训练，并提升腹腔镜手术器械使用夹取、穿孔、牵引、剪切、缝合、打结等基本技能。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、医生训练使用。 |
|  |  | 二、功能要求： 1.腹部体膜模拟真实气腹外形： 1.1.左右两边各设置一个训练模块入口，可方便放置、更换训练模块； 1.2.体膜内配有自动灯带； 1.3.配套体膜同材质及同色调底座，与体膜配套固定使用； ★1.5.体膜具备可与底座翻开、合紧，可方便放置、更换大型训练模块或部分动物器官；（注：投标人投标时需提供产品照片，证明其产品真实性） ★1.6.体膜可放置不少于26.5*36.5cm尺寸的托盘、可放置干燥或湿性训练模块； ★2.腹部不少于14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械；摄像系统配套ABS固定器，可用于固定摄像系统在不同的手术器械置入口，训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜及能力平台；（注：投标人投标时需提供产品照片，证明其产品真实性） ★3.配备不低于500万像素的全高清摄像系统： 3.1.可通过鼠标一键切换摄像头角度0°、30°镜头视野；摄像系统镜杆尺寸与临床真实器械一致为10mm；（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 3.2.摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力； 3.3.可通过鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统画面； ★3.4.摄像系统可录制不低于2592*1944P分辨率全高清视频。（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） ★3.5.摄像系统具备防水功能，可用于离体器官训练。 4.摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差； 5.摄像系统可以保证镜头与画面实现无延迟节奏，确保训练中手眼操作感受完全一致； ★6.摄像系统视频采集使用无码转化流技术，通过转换器可实时捕捉镜头内容，时间误差不高于0.01s，可实现操作时截图、录像、储存功能； ★7.多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像、截图；（注：投标人投标时需提供功能视频、产品照片，证明其产品真实性） 8.配套电机升降台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面高度距离地面为70-87cm可调；脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车配备收纳抽屉及键盘支架，方便鼠标键盘及训练模块放置；台车侧面需带有器械放置孔位16个，可稳固手术器械的立式摆放；（注：投标人投标时需提供产品照片，证明其产品真实性） 9.配备不小于27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器： 9.1.分辨率：≥1920x1080 9.2.屏幕比例：≥16:9（宽屏） 9.3.面板类型：IPS 9.4.背光类型：LED背光 9.5.亮度：≥250cd/㎡ 9.6.可视角度：178/178° 9.7.色域：143%sRGB 9.8.刷新率：60Hz 9.9.视频接口：Sub（VGA），HDMI 9.10.有线网络接口：J45网口 9.11.无线功能：千兆双频WIFI、蓝牙4.2以上 9.12.开放端口：USB3.0接口不少于2个、USB2.0接口不少于4个 9.13.底座功能：向左向右可旋转不低于90° 9.14.壁挂：支持100mm*100mm壁挂支架。 9.15. 512GB高速内存，读写500M/秒 9.16. 16GB运行内存 10.配备训练操作模块套装：（注：投标人投标时需提供模块实物图，证明其产品真实性） 10.1.缝合打结模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型； 10.2.吻合模块：模拟腹腔内部肠管；进口硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习； 10.3.钉转移模块：练习腹腔下手眼协调能力； 10.4.夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度； 10.5.穿隧道模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度； 10.6.精准剪切模块：训练指定内容的剪切； ★10.7.胆囊切除离体器官模块：使用动物离体胆囊器官，训练胆囊切除术的操作技巧和专业的知识。帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。 ★10.8.肝切除离体器官模块：使用动物离体肝器官，训练肝切除术的操作技巧和专业的知识。帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。 ★10.9.胃切除离体器官模块：使用动物离体胃器官，训练胃切除术的操作技巧和专业的知识。帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。 11.配有腹腔镜手术器械：1把持针器、1把弯剪刀、1把分离钳、1把无损伤抓钳。共4把手术器械； ★12.配套临床及竞赛评分表，通过扫描二维码即可进行无纸化评分；（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 13.系统配备【训练模式】:（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 13.1.【训练模式】集成包含30°镜头、操作者镜头、AI教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 ★13.2【训练模式】可同屏录制30°镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能。（注：投标人投标时需提供功能视频，证明其产品真实性） 14.系统配备【带教模式】:（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） ★14.1.【带教模式】集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、一对一带教画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 14.2【带教模式】可同屏录制导师操作画面及导师授课画面及现场录音，并提供可回放功能。（注：投标人投标时需提供功能视频，证明其产品真实性） ★15.系统配备【竞赛模式】:（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 15.1.【竞赛模式】集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 15.2【竞赛模式】可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能；可一键截屏自动保存。（注：投标人投标时需提供功能视频，证明其产品真实性） 15.3【竞赛模式】所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 ★16.系统配备【考试模式】:（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 16.1.【考试模式】集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 16.2.【考试模式】具备防作弊功能，可同屏录制选手操作画面及选手个人画面及现场录音，并提供可回放功能。（注：投标人投标时需提供功能录像，证明其产品真实性） 16.3.【考试模式】所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 |
|  |  | 三、配置要求： 1.模拟气腹腹腔体膜1套； 2.静音升降台车1套； 3.27英寸多功能集成显示系统主机1台； 4.无线鼠标键盘1套； 5.键盘支架1套； 6.摄像系统1套（可选0°镜头或30°镜头，默认30°镜头）； 7.摄像系统ABS固定器2个； 8.训练器械4把； 9.训练戳卡2个； 10.训练操作模块套装及离体器官托盘1套； |