无创脑水肿检测仪系统技术参数及主要技术规格

- 无创脑水肿检测仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于监测颅脑创伤、脑出血、脑梗死、颅脑手术后等继发脑水肿的病理生理进程。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机技术参数要求

  - 要求为便携式机型，具备液晶显示触屏；

  - 要求具备嵌入式实时操作系统：至少为Windows 10操作系统；

  - 要求存储方式：本地存储≥30GB，提供USB转存储接口；

  - 要求正弦波输出，频率至少包括10 KHz-100 KHz；

  - 要求测量精度：误差≤±5%；

  - 要求采样速率优于或等于：1 MSPS；

  - 要求输出波形幅值≤5V；

  - 要求输出电流幅值≤2mA；

  - 要求AD转换位数≥12位；

  - 要求滤波方式：数字化软件滤波；

  - 要求电极数量≥4个；

  - ▲要求测量方式至少为：差分测量、旋转测量模型；

  - 要求阻抗测量精度：误差≤5%；

  - 要求阻抗测量范围至少包括：50Ω~2000Ω；

  - 要求具备专家数据库：内嵌大数据算法；可存储≥10万病人档案；

  - 要求单次监测时间：根据监测需要1min-24h可调整；

  - ▲要求至少具备：扰动系数（生物电阻抗）动态监护、水肿系数值动态监护、平均颅内压值ICP动态监护，并可实时数值量化显示；

  - ▲要求数据显示：能对扰动系数、水肿系数、平均颅内压值按照柱状图/曲线图等方式进行显示；并进行分类、储存、检索；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。