## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 移动式眼科B超 | 1 | 300000 | 300000 | 详见附件5
2包 | 临时起搏器 | 2 | 49000 | 98000 | 1、要求起搏模式至少包括 A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT，高频起搏，紧急起搏和0S0；2、要求电压 0.1-20V，感知灵敏度 0.1--20mV，起搏频率 40-180ppm；3、要求高频起搏频率 40-1000ppm，预设频率400ppm，预设频率400ppm，松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏；4、要求具备一键紧急起搏模式 V00/10V/80ppm， 不应期 400ms-300ms for AXX模式， 不应期 400ms-300ms for AXX模式；5、要求具备频率奔放保护，取决于心律设置，噪声监测 125ms，自动切换至A00/V00模式；6、要求具备报警(可视化加声音) 高／低 阻抗，心率报警（≥150ppm）、电池和后备电源、噪声、自检或系统错误；7、要求接头≥2个接头，适用接头直径范围：0.9-2.1mm；电池 2xAA, 2600mAh，电池使用时间 ≥200h，后备电池 1350mAh；8、要求菜单语言至少包括英语，重量≤ 285g；9、▲要求设备使用寿命≥6年；
3包 | 可视喉镜 | 1 | 23000 | 23000 | 分辨率≥3.72 lp/mm；景深：5-100mm；液晶屏像素≥2.5",320*240；视场角≥60º±15%；电池持续放电时间≥3h；显示器前后转动角度≥0º～130º；显示器左右转动角度≥0º～270º；摄像头内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux，可使用多种规格的喉镜片
421000