移动式眼科B超技术参数及主要技术规格

- 移动式眼科B超 2包

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于眼科检查。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）基本要求

  - 要求超声工作频率：A超探头：≥10MHz；B超探头：≥10MHz；

  - ▲要求预留20兆探头接口，配置20兆探头 1支；

  - 要求灰阶：≥256 级，扫描帧频：≥10 fps；

  - 要求B型扫查范围：≥53，增益调节范围至少包括：1~105dB；

  - 要求图像处理及信号后处理方式至少包括：帧平均、伪彩色、伽玛校正；

  - 要求数字扫描变换器容量：≥100×640×512×8 bit；

  - 要求数据处理计算机操作系统：Windows；

  - 要求B型探测深度，10MHz探头：≥60mm；

  - ▲要求B型轴向分辨力，10MHz探头：≤0.1mm；

  - ▲要求B型侧向分辨力，10MHz探头：≤0.2 mm；

  - ▲要求B型几何位置精度，纵向≤于3%，横向≤5%；

  - 要求B型盲区10MHz探头：≤3mm；

  - 要求A型眼轴生物参数测量范围至少为：眼轴长度(AL)：15mm～40mm；前房深度(AC)：2.0 mm～6.5mm；晶体厚度(LEN)：2.0 mm～6.5mm；玻璃体厚度(VITR)：12mm～33mm；

  - 要求A型眼轴生物参数（AL）测量精度：误差≤±0.05mm，前房深度（AC）的示值误差≤±0.05mm，晶状体厚度（LEN）的示值误差≤±0.10mm，玻璃体厚度（VITR）的示值误差≤±0.10mm；

- （二）B超部分功能参数要求

  - 要求扫描方式：机械扇形扫描；

  - 要求TGC：-20dB～20 dB动态范围，手动分段调节（≥六段调节）；

  - 要求显示方式至少包含：B、B+A；

  - 要求显示深度调节范围至少为：10MHz: 28mm～60mm；

  - 要求图像存贮：≥100幅，动态回放：10秒/100幅循环或单幅播放；

  - 要求可变延时深度至少为：10MHz: 0 mm～15 mm；

  - 要求彩色显示至少为：八组彩色编码；

  - ▲要求探头持续扫描5分钟后，会自动冻结，以保护探头；

- （三）A超部分功能参数要求

  - 要求接收器总增益：≥ 98dB，用户可调节增益范围至少为：1～60dB；

  - 要求测量模式至少为：五组（正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量）；

  - 要求测量方式至少为：浸润（Immersion）/ 接触（Contact）测量；

  - 要求人工晶体计算至少包括：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS；

  - ▲要求屈光术后人工晶体计算公式至少包括：History-derived、Double K/SRK-T、Refraction-derived、ROSA、SHAMMAS；任意两组公式可对比计算，同时显示；

  - 要求能够自动测量≥10组平均，显示标准差，可保存≥8组人工晶体常数；

- （四）其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - 要求主机计算机至少为：Windows11  64位操作系统；英特尔I5及以上；内存8G及以上；硬盘容量1T及以上；C盘为固态硬盘；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台、显示器1台、10MHz  A超探头 1个、10MHz  B超探头1个、20MHz  B超探头1个、隔离变压器1台、台车1台、打印机1台、生物测量模罐1个、脚踏开关1个、USB集线器及延长线1套；；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。