## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 口腔数字印模仪 | 1 | 450000 | 450000 | 详见附件5
2包 | 电动监护床 | 2 | 30000 | 60000 | 1、要求床面尺寸：长度1945mm± 20mm，宽度915mm± 20mm；2、要求整床高低升降―升降位移高度≥300mm，升降最低点由470mm ± 20mm， 至最高点770mm ± 20 mm；3、要求背部升降角度0-75度 ± 2度，腿部升降角度0-40度 ± 2度；4、要求床台正反倾斜―倾斜角度≥±12度，于任意高度、角度，床台降到最低点时，均能执行电动倾斜功能；5、要求具备背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护；6、要求电机马达：采用原装医用马达，床台、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，通过国际医疗级安规认证；安全、恒速、静音、无静电，符合IP66 防水防尘保护等级；7、▲要求具备护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器两组，安装于左右护栏内侧；清晰的床台、背部、腿部及头脚连动升降图形薄膜式按钮，操作方便；8、▲要求具备电动CPR(心肺复苏)功能：床体两侧下方具备电动CPR按键(心肺复苏)，避免病患误操作。遇急救时，单键操作10秒内即可将整床速降放平；9、▲要求具备单键式座椅床姿功能（心脏椅位）：单键操作即可实现座椅姿势，提高病患舒适度；10、▲要求具备单键式整床放平功能（检查体位）：单键操操作即可整床放平，不需进行个操作，一步到位，方便病患的检查及诊断作业；11、要求床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等八个束缚带固定孔， 表面平整、无毛边不伤手；12、要求床面四角具床垫止滑垫，防止床垫左右滑动；13、▲要求能够直接于床边进行x光透视摄影；14、要求安全载重：≥230kg；15、要求至少标配：标准医用床垫：1片/床，输液架：1支/床，升降床旁桌1张；16、▲要求使用寿命≥8年；
510000