口腔数字化印模仪参数及主要技术规格

- 口腔数字化印模仪参数

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于口腔内获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面三维形貌及彩色纹理信息。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机技术参数要求

  - 要求口内扫描修复扫描精度≤20μm，正畸个性化矫治器设计使用扫描精度≤25μm；

  - 要求扫描时间：每秒≥6000帧，全口扫描时间≤180秒；

  - ▲要求具备一体化触摸屏主机；

  - ▲要求具备车轮支架设计，能在不同诊室间自由移动；

  - 要求成像方式：连续彩色成像，连续数据采集，能生成3D模型；

  - 要求具备内置锂电池，电池可充电，无需插电或重启，不间断扫描时间≥30分钟；

  - 要求扫描图像色彩方式为真彩扫描，可区分牙齿、牙龈、粘膜的颜色；

  - 要求具备手持的快速3D扫描枪，无需喷粉、无需遮色剂；

  - 要求扫描头具备防雾化功能；

  - ▲要求具备NIRI技术，能辅助检测牙龈上方邻面龋齿；

  - 要求能直接导出STL文件；

  - 要求具备动态3D视图功能，能全方位展示患者口腔内部情况，至少包含牙齿全貌、咬合关系；

  - ▲要求具备患者模拟器功能，能基于大数据的矫正效果模拟并出具矫正模拟方案，能直接进行病例设计、修改及提交方案；

  - ▲要求具备复诊监控功能，能在治疗过程中实时获得治疗进展信息，对比每一步方案；

  - ▲要求具备时间轴功能，具备可视化的界面，能帮助前期诊断；

  - 要求具备截屏快照功能，能生成口内扫描报告；

  - 要求能与我院合作所有的正畸矫治器及义齿生产厂家（隐适美、正雅、家红、定美、欧维欧）对接数据；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台，扫描棒1个，配套车轮支架1套，一次性保护套1盒（至少含25个），扫描棒支架1个。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。