毛发镜技术参数及主要技术规格

- 毛发镜

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于皮肤科常见疾病与毛发的检查与诊断。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机技术参数要求

  - 要求主机系统操作系统至少为：Windows 10 （64位），显示器≥23寸，处理器至少为：Intel i5,≥2.4Ghz，内存≥8GB，存储固态硬盘≥128GB，存储机械硬盘≥1TB；

  - 要求整机至少支持：温度0℃ - 40℃，相对湿度20% - 90%（非冷凝），大气压力包含700hPa - 1060hPa下能正常工作，电源电压支持，AC100 - 230V，47 - 63Hz；

  - ▲要求放大倍数包含20-120倍，无需更换镜头即可完成放大倍数调节功能，放大倍数包括0倍（宏观），20倍，30倍，40倍，50倍，60倍，70倍，90倍，120倍，140倍，放大过程中自动对焦，无需手动调节；

  - ▲要求皮肤镜本身具有宏观成像、微观成像功能，无需另用相机采集宏观图像；要求针对皮肤镜获得的宏观成像能进行定位标记并能准确记录并显示皮肤镜图像采集部位；具备微观虚影成像系统，能确保前后微观成像的一致性；

  - 要求具有皮肤镜图像并列显示功能，便于观察和疗效比对；

  - 要求具备微观成像功能，包含非偏振光成像和偏振光成像，集偏振光和非偏振光于一体，具备皮肤色素痣自动量化评估系统，能呈现皮肤色素痣面积、周长、直径、宽高比等数据，自动提供皮肤色素痣良恶性评分；

  - 要求配备自动毛发分析软件，提供精准的毛发数据包含毛发数量、密度，直径、终毛/毳毛的比例，生长期/休止期毛发的比例；

  - ▲要求具备自动分析毛囊的数量功能，能自动呈现单根毛发毛囊的比例、两根毛发毛囊的比例及多根毛发毛囊的比例；

- 其它要求

- ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 要求设备配置至少包括：设备塔身（台车）1台；显示器 1台；服务器（计算机）1台；数字摄像机 1台；软件：至少包括色素痣分析应用模块与毛发分析应用模块各1套；彩色打印机1台。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。