全自动血凝仪及配套流水线技术参数及主要技术规格

- 全自动血凝仪及配套流水线

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于血凝相关检验项目的自动处理及检测。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）全自动血凝仪基本要求

  - ▲要求PT速度≥ 350测试/小时，检测方法：凝固法(磁珠或光学)、免疫法等；对黄疸、溶血、脂肪、乳糜等样本要有一定的抗干扰能力；

  - 要求进样类型：轨道式连续进样，试管架进样出样都不影响进行中的检测；

  - 要求急诊：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测；

  - 要求试剂位置：具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位；

  - 要求具备样本和试剂自动识别功能，试剂或样本任意放置，相同试剂能放置多瓶，均能自动识别；

  - 要求冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗；清洗液放置于仪器内部；废液可以直接连接废水处理系统；

  - 要求定标系统：有厂家预定标功能，对同一项目，仪器可同时保存两条定标曲线，节约试剂和定标品，节省操作时间；

  - 要求质控管理：能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印；能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号；

  - 要求安全性：用户可自定义进入各级菜单的密码权限，保证实验操作的安全性；

  - 要求具备全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源；

  - 要求联网功能: 最多可实现多台同型号仪器联网，由一台主机控制的功能，同时具有双向ASTM通讯协议的标准RS232接口,能与医院的LIS网络联网；

  - 标准化：同品牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围，系统间结果具备可比性和高度一致性；

  - 外观：立式全封闭结构，方便移动；有效保持试剂冷藏温度；保证操作安全；同时具备防尘功能；

  - 要求能参加全球室间质评项目，保证结果具有全球可比性；

  - 要求具备中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面；

  - 要求配套触摸显示屏和键盘鼠标；

- 流水线要求

  - ▲要求流水线至少包括：上样模块，离心模块，分配模块，连接轨道；可以连接2-3台凝血分析仪；

  - 要求装载/分配/后处理模块：工作通量≥500样本/小时，适用于不同类型的样本管;具备自动条码识别功能，可自定义样本上载标准；

  - 要求离心模块：自动平衡技术，可灵活自定义参数设置、适用于不同类型的样本管，具备急诊样本优先处理功能，工作通量为≥300样本/小时；

  - 要求连接轨道：闭合式设计，可根据实验室的空间定制，轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的凝血分析仪均可独立工作；

  - 要求仪器吸样模块：机内吸样，确保轨道不堵车，仪器穿刺进样；

  - 要求具备生物安全性设计：全程闭盖运行，无需分杯，最大限度保证生物安全；

  - 要求要求流水线检测速度：可连接2-3台仪器，单台仪器速度 PT ≥350测试/小时；

  - 要求检测项目至少包括：PT、APTT、Fib、TT、D-二聚体、FDP 、凝血因子、AT-Ⅲ、蛋白C、蛋白S、狼疮抗凝物、抗Xa等；所有开展项目试剂均具有原厂配套试剂，保证溯源体系完整；

  - 要求检测能力：检测项目任意组合，可人为设定以病人优先模式或实验项目优先模式进行检测，有自动预稀释，自动重稀释，可人为设定的异常结果复检功能；

  - 要求样本针穿刺进样：具备样本针穿刺功能，不需要样本闭盖，节省时间，提高效率，避免气溶胶的生物污染，保护实验室的工作环境;

  - 要求急诊测试：随时插入急诊标本，立即优先处理，不干扰进行中的检测;

  - 要求操作系统：中文Windows操作系统，中文操作软件，图形化操作界面；同时具备高清液晶触摸屏,鼠标和键盘；仪表盘界面设计，所有相关功能集中于同一界面;

  - 要求具备数据传输控制系统：通过计算机控制系统进行样本实时追踪管理，可以与LIS连接;

  - 要求具备延展性;

  - ▲要求仪器和流水线均由同一厂家开发，易于维护，便于协同工作;

- （三）其它要求

  - 整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求仪器具有双向数据通讯功能，能接入医院LIS系统，同时承担相应的接口费用；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。