电子支气管内窥镜技术参数及主要技术规格

- 电子支气管内窥镜

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：适用于适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）电子支气管内窥镜

  - 要求成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

  - ▲要求软镜一插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

  - 要求插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度；

  - ▲要求视场角≥120°；

  - 要求插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗；

  - 要求弯角手轮上有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲；

  - ▲要求操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；

  - ▲要求吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材；

  - ▲要求操作手柄至少具有3个具备独立电子功能的按键：可控制大小屏切换功能，可控制拍照录像功能，可控制图像冻结和解冻功能；

  - 要求内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察；

  - 要求操作部防水等级至少为：IPX7；配备防水盖，可进行全浸泡消毒；

  - 要求消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；

- （二）、电子内窥镜图像处理器

  - 要求具备独立的图像处理器医疗器械注册证（产品组成部分不含内镜）；

  - 要求显示功能：自带显示屏≥10英寸，开机时间≤5秒，高清视频信号输出分辨率：≥1280×800，能实现图像实时显示；

  - 要求通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；

  - 要求存储功能：配备有外置存储卡，可以存储图片及视频，内存≥64G,可兼容128G；

  - 要求本机上可实时回放视频及照片；

  - 要求具备亮度调节功能：≥4级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）；

  - ▲要求具备关灯功能：可控制搭配使用的内窥镜关闭LED灯；

  - 要求软件终身免费升级；

  - 要求视频输出接口：至少有BNC视频输出接口和DVI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接并输出图像显示；

  - 要求具备电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；

  - 要求具备交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作；

- （三）其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥5年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求系统配置至少包括：电子支气管内窥镜1条、电子内窥镜图像处理器 1台、移动台车1台；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。