玉溪市人民医院购置

固有荧光早期肿瘤诊断仪技术参数及主要技术规格

- 固有荧光早期肿瘤诊断仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于可检测黏膜下肉眼难以观察到的病变。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 荧光系统参数要求

  - ▲要求为荧光激发光源，光源主峰波长范围至少包含：320nm –400nm，主峰波长为365nm；

  - 要求具备液芯光导纤维探头，光纤长度≥1.4m；

  - ▲要求光束直径≥5mm；

  - ▲要求激发光辐照强度至少包含2mW/cm²-15mW/cm²；

  - 要求系统图像分辨率：≥400TVL；

  - 要求具备光源温度监控系统，可监控荧光发生器表面温度，“光源温度”显示误差应≤±2℃；

  - 要求数码管能显示光源工作温度，光源散热能自动调节，光源工作过热自动报警；

  - 要求具备同屏显示病变部位的荧光图像和白光图像的功能；

  - ▲要求光源和主机可分离使用；

- 摄像系统参数要求

  - 要求至少具备1-128倍无级可调，放大、缩小，手动和自动聚焦功能；

  - 要求具备摄取荧光图像及阴道镜图像功能,具有彩色数码电子阴道镜功能；

  - 要求具有各种病变的典型荧光图像库；

  - 要求具备真彩数码摄像机；

  - 要求具有供妇科宫颈癌变早期筛选和鉴别诊断的功能（提供证明材料）；

  - ▲要求具备全方位万向轮，可升降悬停支架，调节范围至少为60-150cm，能够达到无障碍贴近,摄像机配置遥控器方便操作；

  - 要求具备电子抗震功能，宽动态光、超级光、普通光补偿；

  - 要求信噪比≤50DB；

  - 要求总像素≥200万；水平分辨率≥500线；

  - 影像接口至少包含PAL Video；

  - ▲要求光源为LED光源照明系统，光源照射强度≥1200lx，能提供鲜明真实色彩，光源寿命≥50000小时；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台，荧光光源系统1套，光导纤维探头1根，豪华推车1台，摄像机悬停支架1台，摄像机遥控手柄1只，数字高清摄像机1台，品牌计算机1台，≥24寸专用医用显示器1台，激光彩色打印机1台（最高分辨率≥4800dpi），高清信号线1套，专用荧光诊断医学软件1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2024年10月18日