骨密度计算机辅助检测软件（QCT）技术参数及主要技术规格

- 骨密度计算机辅助检测软件（QCT）

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于通过对CT采集的数据进行再处理，获取人体脊柱与髋部骨密度值作为临床参考值，也能获取肝脏脂肪、人体脂肪等有关测算数值。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主系统技术参数要求

  - 要求系统质控的方式为自体模同步自校准方式；

  - ▲要求在脊柱骨密度测算过程中，提供人体CT采集的信息作为临床参考，非自主决策，需要医生人工参与审改、诊断，符合医学伦理和中国国家药品监督管理局规定的医疗器械注册的要求；

  - 要求CT扫描病人时无需外部校准体模；

  - 要求配备具有同步自校准功能的工作站；

  - 要求系统具备识别肌肉、脂肪组织的功能；

  - 要求该系统具备实时同步检测和质控的跨院区联网功能，上下级医院可组成跨区域定量CT检测网络，连接方式至少包含CT连接与PACS连接，不限制连接CT数量；

  - ▲提供网络版：医院所有PACS工作站都能使用QCT的功能，能出QCT报告。

- 测算功能参数要求

  - 要求该系统至少可进行区域化的脊柱3D体积骨密度、髋部2D面积骨密度测算，测算方式至少包含CT数据分析法，能生成报告（提供系统界面截图）；

  - 要求测量范围至少包含：从胸11椎体到腰5椎体、髋部(全髋、股骨颈)；

  - 要求可测量局部骨密度；

  - ▲要求该系统可再利用检查对象的过往有效CT检查数据（该系统装机前采集的CT数据）进行回溯性数据分析，并生成报告（提供系统界面截图）；

- 科研分析功能参数要求

  - 要求该系统至少能够进行内脏脂肪、皮下脂肪、肌间隙脂肪分析的2D面积和3D体积分析（提供系统界面截图）；

  - 要求该系统能够进行肝脏脂肪的百分比分析与脂肪肝症的检测（提供系统界面截图）；

- 同步自校准分析工作站参数要求

  - 要求工作站主机：CPU≥3GHz、硬盘≥1T、内存≥16G、图文显示设备≥19寸；

  - 要求配置图文报告输出设备≥1套；

  - 要求能够查阅和分析各品牌厂商的CT扫描数据（层薄≤3mm）及图像参数；

  - 要求能够对合适的正电子发射计算机断层显像(PET-CT)数据开展分析测算，内容至少包含体积骨密度的测算、骨质疏松症的程度测算和病情监测分析等；

  - 要求支持院内PACS的协议接口，以进行数据调取、数据回传、数据存储、报告打印等操作；

  - 要求配置定量CT质控系统软件，以实现数据实时校准，保证结果的准确与稳定（提供系统界面截图）；

  - 要求系统内的数据库文件能够支持导入和导出，以对医学研究和病例统计等实际应用提供数据依据；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：骨密度测量软件（含3D脊柱体积骨密度测量模块、二维髋部面积骨密度测量模块、内脏及皮下脂肪含量测量功能、肝脏脂肪含量测量功能、CT机兼容功能（兼容所有品牌型号CT机型）、报告回传功能等）1套，同步自校准分析工作站1台，安装密钥1把。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，质保期内软件免费升级至最新版本；

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场操作、维修、保养、应用等方面进行专业培训，直至能独立操作；厂家负责提供长期技术支持，培训所需费用由中标人承担，提供培训承诺书(附培训方案)；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器/系统到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。