全自动医用PCR分析系统技术参数及主要技术规格

- 全自动医用PCR分析系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于分枝杆菌鉴定及氟喹诺酮类药物敏感性分子检测。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 设备要求：配套试剂能检测分枝杆菌鉴定及氟喹诺酮类药物敏感性分子检测，并获得国家药品监督管理局三类注册证（提供三类注册证）；

  - ▲要求样本通量：一次能同时完成检测样本量≥4样本（提供说明书截图或第三方检测报告）；

  - ▲要求核酸提取方法：磁珠法（提供说明书截图或彩页或第三方检测报告）；

  - 要求升温速率：≥5℃/s；

  - 要求降温速率：≥3.5℃/s；

  - 要求温度精度：≤0.1℃；

  - 要求孔间温度均匀度至少为：±0.1℃；

  - 要求检测速度：上机检测时间≤4 小时；

  - ▲要求具备消毒功能：可计时门控紫外消毒（提供说明书截图或彩页或第三方检测报告）；

  - 要求控制方式：触摸屏控制；

  - ▲要求样本处理快捷方便，无需超声裂解、离心、加热等步骤，样本处理时间≤15分钟（提供说明书截图或彩页或第三方检测报告）；

  - 要求仪器类型：全自动一体化设备，可支持核酸提取、PCR检测、自动结果分析，报告打印于一体；

  - ▲要求结核检测项目能单独检测，可独立开展分枝杆菌鉴定检测，可单独开展氟喹诺酮类药物耐药分子检测（提供说明书截图或彩页或第三方检测报告）；

  - ▲要求仪器配套结核耐药检测试剂需提供至少2家医疗卫生机构参加全国结核病分子诊断技术能力验证的室间质评报告；

  - 要求软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论；

  - 要求设备验收时，需提供氟喹诺酮类药物分子检测试验；

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。