## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数 | 设备涉及的耗材名称
1包 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 1 | 1000 | 1000 | 1、要求检测原理：电化学检测原理；2、预期用途：用于检测人体呼出气中的一氧化氮和一氧化碳浓度；3、要求具备采集有效气体功能，呼气气体多层采样；4、▲要求具备呼气流量调节：设备具有呼气流量动态调节功能，提高吹气的一次通过率；5、要求具备温湿度控制：设备具有气室温湿度控制功能，确保气室温度控制在23 - 25℃范围内、湿度20%~80% 范围内；6、要求具备在线检测自动终止功能；7、要求具备校准和质控功能：支持标准气校准，以及环境气质控、标准气质控功能；8、彩色触摸屏幕操作，且屏幕≥10寸；9、▲要求检测项目至少包括：呼出气一氧化氮、呼出气一氧化碳，检测时间：≤70秒；10、要求不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可自由组合一键测量，并保障不少于7种的测试组合；11、▲要求重复性：CV≤10%；检测下限：1ppm；稳定性：2小时内测量结果误差≤±10%；12、要求设备使用寿命≥ 6年； | 1.一氧化氮检测单元
2包 | 手持式凝血分析仪 | 1 | 10000 | 10000 | 用于心脏介入术后患者快速检测凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能 | 1.激活全血凝固时间测定试剂盒（凝固法) 2.纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒 3.疑血酶原时间(PT)测定试剂盒（凝固法) 4.活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) 5.激活全血凝固时间（ACT)测定试剂盒(凝固法) 6.疑而酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法)
3包 | 微流控荧光免疫分析仪 | 1 | 50000 | 50000 | 1、▲要求检测方法：微流控荧光免疫法；2、要求检测通道：≥1个，测试时间：≤15分钟，首份结果≤15分钟；3、▲要求测试速度：最大≥360T/H；4、样本类型至少包括：全血或血浆、血清；5、▲要求样本处理：全血加样，试剂芯片自动过滤血细胞，并使用血浆测试，结果不受红细胞比容影响；6、要求检测项目至少包括：心肌损伤三项（Myo/CKMB/cTnI）、肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白、N端-B型钠尿肽前体、B型钠尿肽、D-二聚体、全程C反应蛋白检测试剂盒、降钙素原；7、要求精密度：质控条测试变异系数(CV)应不大于5%，试剂卡测试变异系数CV≤15%；8、要求准确性：相对偏差不超过±15%；9、要求稳定性：开机稳定后在8小时内荧光稳定性相对偏差不超过±5%；10、▲要求线性范围要求至少为：肌钙蛋白I：0.1-30ng/mL；肌酸激酶同工酶：1-80ng/mL；肌红蛋白：20-500ng/mL；心肌损伤三项（Myo/CKMB/cTnI）: cTnI 0.1-30ng/mL、CKMB 1-80ng/mL、Myo 10-400ng/mL；N端-B型钠尿肽前体：30-30000pg/mL；B型钠尿肽：15-4000pg/mL；D-二聚体：100-5000ng/mL；全程C反应蛋白：0.5-100mg/L；降钙素原：0.1-80ng/mL；且在线性范围内线性相关性相关系数（r）不低于0.99；11、要求14.试剂定标与信息：出厂前定标，通过RFID方式读取定标参数，无需现场定标；12、要求显示屏幕：≥12英寸触摸屏，设备内置锂电池，支持续航时间≥4小时；存储容量：不低于100000条结果；13、▲要求激光波长：643±5nm；14、要求信息系统：支持LIS信息系统，网络接口至少包含：USB、COM、LAN接口；15、▲要求设计使用年限≥6年； | 1、B型钠尿肽（BNP）检测试剂盒（微流控荧光免疫法） 2、心肌损伤三项（Myo/CKMB/cTnI）联合检测试剂盒（微流控荧光免疫法） 3、D-二聚体检测试剂盒（微流控荧光免疫法）
61000
设备涉及耗材报价格式（不得随意更改格式）（本次耗材报价仅用于参考、评审，不签订耗材合同）
包号 | 耗材名称 | 控制单价（元） | 包装规格参考 | 厂牌 | 包装规格 | 单价（元/盒） | 元/人份
1包 | 一氧化氮检测单元 | 60元/个
包号 | 耗材名称 | 控制单价（元/盒） | 包装规格参考 | 厂牌 | 包装规格 | 单价（元/盒） | 元/人份
2包 | 激活全血凝固时间测定试剂盒（凝固法) | 192 | 24人份/盒
| 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒 | 288 | 24人份/盒
| 疑血酶原时间(PT)测定试剂盒（凝固法) | 216 | 24人份/盒
| 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 216 | 24人份/盒
| 激活全血凝固时间（ACT)测定试剂盒(凝固法) | 216 | 24人份/盒
| D-二聚体检测试剂盒（微流控荧光免疫法） | 288 | 24人份/盒
包号 | 耗材名称 | 控制单价（元/盒 ） | 包装规格参考 | 厂牌 | 包装规格 | 单价（元/盒） | 元/人份
3包 | B型钠尿肽（BNP）检测试剂盒（微流控荧光免疫法） | 4400 | 25T/盒
| 心肌损伤三项（Myo/CKMB/cTnI）联合检测试剂盒（微流控荧光免疫法） | 2700 | 25T/盒
| D-二聚体检测试剂盒（微流控荧光免疫法） | 300 | 25T/盒