## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
医用低温保存箱 | 1 | 35000 | 35000 | 1、要求样式：立式；2、▲要求容积：≥500L；3、要求额定功率：≤500W，耗电量：≤7.3kW·h/24h；4、▲要求箱内温度至少包含：-10℃～-25℃；5、要求箱内配置至少包含：4层搁架，15个抽屉；6、要求具备脚轮：4个脚轮；其中，2个定向轮，2个万向轮带锁止设计，具备2个调平脚，可固定箱体；7、要求具备测试孔：≥1个，方便安装温湿度记录仪；8、要求冷凝器：机舱内置铜管翅片冷凝器，蒸发器：铜管翅片式蒸发器；9、要求压缩机：采用国际知名品牌压缩机，数量≥2个；10、要求制冷剂：采用碳氢制冷剂；11、▲要求传感器至少包括：环境温度传感器、温度控制/报警传感器、左右蒸发器化霜传感器等4路传感器，确保运行状态安全稳定；12、要求风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀；13、▲要求制冷系统：独立双系统，双重保障，即便其中一套制冷系统发生故障，另一套制冷系统也能维持箱内-10℃～-25℃的存储温度，保障用户的存储安全；14、要求温度控制：≥7英寸液晶触摸屏温控器，微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度≤0.1℃；15、要求报警系统至少包括：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警、环温高报警；16、要求报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；17、要求具备备用电池确保断电后报警≥48小时；18、要求具备断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；19、要求标配电子锁，可实现输入密码、指纹识别、IC卡刷卡等开门方式，断电可使用钥匙打开机械锁；20、要求具备WIFI功能，通过互联网将与冰箱相关的运行数据传输云平台，并可通过USB将相关数据导出PDF和EXCEL格式；20、要求使用寿命≥6年；21、要求质保≥5年；
超声小探头 | 2 | 50000 | 100000 | 每个探头需具备：1、适用部位：气管、上、下消化道（小肠除外）；2、超声中心频率：20MHz；3、轴向分辨力：2mm；4、侧向分辨力：2mm；5、探头长度：≥2150mm；6、探头前端直径：≤1.4mm；7、插入部最大外径：1.9mm；8、适用钳道：≥2.0mm；9、适用主机型：SP-900；
无创呼吸机 | 2 | 45000 | 90000 | 一、设备主要技术要求:▲1、要求设备显示屏为≥4.5英寸彩色触摸屏，可同屏显示设置参数和治疗参数，屏幕亮度可调，不影响患者夜间休息；▲2、要求主机至少具有无创呼吸通气及高流量湿化治疗模式，满足不同使用环境需求；▲3、要求内置自动空气氧气混合器，通过氧浓度监测器进行氧浓度实时自动控制，氧浓度控制范围≥21%~100%，NIV模式和HFNC模式，均可实现自动控制；4、要求超声波传感器监测氧浓度，不需使用氧电池（无氧电池消耗）；5、加湿方式：集成一体化加湿方式，无须连接外置湿化器；6、要求患者连接界面至少包括：HFNC模式可选有创、无创、儿童、面罩鼻塞导管，NIV模式可选鼻罩、口鼻罩；7、配备专业消毒工具套装1套，设备可进行快速消毒，消毒效果达到灭菌级别；▲8、要求设备使用寿命≥6年；二、NIV模式参数：1、通气模式至少包含CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS；2、压力上升时间不低于0.1-0.6 S；3、目标潮气量范围≥200-2000ML；监测潮气量范围≥100-2500ML；4、灵敏度：吸气切换灵敏度不低于1-6 档/自动；呼吸切换灵敏度不低于1-6 档/自动；三、HFNC模式参数：1、工作模式至少包括HFLOW、LFLOW；2、流量调节范围：HFLOW≥10-80L/min，LFLOW≥2-25L/min；3、输出湿度不低于6档调节；
心肺复苏机 | 1 | 98000 | 98000 | 1、要求功能作用：模仿人体胸部按压，自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压；2、▲要求结构：采用双侧壁加背板式结构，负压吸引式设计，背板为碳纤维材质；3、▲要求驱动方式：电动电控，无需依赖气源；4、▲要求按压深度至少为：3-6cm内可调，每次调节≤5mm；5、要求按压频率：100bpm±10bpm ；6、要求运行模式至少包括：按压/通气30:2，连续按压；7、要求具备通气提示：按压周期结束前具有声音提示，提示做通气准备；8、要求按压与释放比：1:1，允差≤±10%；9、要求开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度5cm，按压频率100bpm；10、要求具备低电压报警；11、要求具备位移故障报警：当按压位移超过设定值范围时报警；12、▲要求电池供电：单块电池一次性充电可持续使用不低于60min；13、▲要求屏幕尺寸：≥3英寸触摸屏，与主机一体，各项参数一目了然；14、要求主机重量：≤8Kg；15、▲要求使用寿命≥6年；
多功能封口机 | 1 | 65000 | 65000 | 1、要求适用于消毒供应中心、手术室、口腔科等，对灭菌包装材料进行安全高效的连续型封口，并同时打印相关参数信息；2、▲要求内置微处理器自动控制；3、▲要求打印：能够打印包装日期、有效期、操作人员代码、批号、标准标识等；打印字体宽度、间距、方向等可调节；打印机及各种打印数据可任意选择性关闭；4、▲要求热封口温度至少包含：80°C-220°C可调，温度误差≤1%；5、要求封纹宽度：≥12MM；6、要求封口速度:≥10M/min；7、要求封口边距:可调,至少包含0-35MM；8、要求具备时钟和日历功能，耗时记录功能，文字记忆功能；9、要求能够接驳相应存储软件及电脑；10、要求封口性能测试模式内置；11、要求自定义时间下机器自动进入节能的待机状态；12、要求具有过热保护功能；13、要求面板材料至少为AISI304不锈钢；14、要求电源，功率：220V，频率：50Hz，功率：≤400W；
全自动切割封口一体机 | 1 | 80000 | 80000 | 1、▲要求适用于消毒供应中心对灭菌包装材料进行自动精准切割和封口，并且能根据器械尺寸，对已封口的包装进行自动分类管理，包装后能够适应压力蒸汽、低温环氧乙烷和低温过氧化氢等离子等灭菌方式，有利于医疗器材灭菌和灭菌后的长时间无菌存放，为临床安全使用灭菌医疗器材提供可靠的保障；2、要求内置微处理器自动控制；3、▲要求具备多种模式可选，至少包括一体模式、封口模式、切割模式；4、▲要求封口温度：最大≥220℃,可调;温度误差≤1%，满足压力蒸汽、低温环氧乙烷和低温过氧化氢等离子等灭菌方式的包装封口温度要求；5、要求封纹宽度:≥12mm；6、要求封口边距至少包括5-50mm；7、要求封口速度:≥14件/分钟；8、要求封口时间至少包括0.5-10秒；9、要求封口压力≥350N；10、▲裁切包装最大宽度≥420mm；11、要求裁切包装长度范围至少包括100-2500mm；12、要求具备微处理器控制动力传输，自动进料；13、▲要求最大生产包装数量≥5000个／小时，至少支持同时处理6卷不同宽度的卷料，实现多卷同时完成连续切割和封口；14、要求预设裁切包装数量至少包括1-1000个；15、要求操作界面LCD双行显示，压力按键操作，防水防误碰；16、要求封口性能测试模式内置；17、要求自定义时间下机器自动进入节能的待机状态；18、要求具有过热保护功能；19、要求面板材料至少为医用级不锈钢；20、要求电源，功率：220V，频率：50Hz，功率：≤220W；21、要求接口至少配置USB接口、RS232接口、以太网接口，能够接驳相应存储软件及电脑；22、要求具备时钟和日历功能，耗时记录功能，文字记忆功能；
液氮生物容器 | 1 | 31000 | 31000 | 1、要求口径≥210mm；2、要求提桶数量≥6个，配备细胞冻存盒（容量250ml），提桶带有颜色标识；3、要求有效容积≥115L；4、要求静态液氮保存期不低于120天，静态液氮蒸发量≤0.95L/天；5、要求正常工作持续时间不低于80天；6、要求配置智能监测系统，罐内温度和罐内液位高度实时测量，温度、液位能够实时显示，并发送报警信息；7、要求具备温度传感器：Pt100，测量范围至少为：-200℃～50℃；8、要求具备液位传感器：电容传感器，测量精度：≤1mm；液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量误差优于或等于±10mm；9、要求无须外接电源，实时显示温度、液位数据；可通过选配的中继器发送信息到云服务器，短信、邮件、APP实时发出报警信息；10、标配双锁锁盖，方便多人管理样本，确保样本安全；11、▲要求使用寿命≥6年；
医用洁净工作台 | 1 | 8800 | 8800 | 1、要求内部尺寸：≥900mm ×530mm×650mm；2、要求额定功率：≤650 W；3、要求气流流速至少为：0.30～0.45m/s；4、要求紫外灯功率：≥20W；5、要求LED日光灯功率：≥12W，照明：≥300lx；6、要求前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；7、要求前窗玻璃开口安全操作高度至少为：200-350mm；8、要求噪音≤65dB(A)；9、要求工作台到地面高度：750mm；10、▲要求产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；11、要求洁净等级至少为：ISO5级（ISO Class5），100级 Class100；12、要求为垂直层流、单面操作；13、▲要求过滤效率:对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%；14、要求具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；15、要求初、高效过滤器可在柜体前侧进行，不用移动设备即可完成；16、要求玻璃门具有防脱落设计，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；17、要求风机风速可调；18、要求紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；紫外灯开启延时5～20s之间可调，保护操作人员安全；19、要求具有报警系统：（1）前窗在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；（2）当过滤器的阻力变大时报警；（3）当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警；（4）当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警；20、要求具备福马脚轮设计，方便柜体移动与固定；21、▲要求使用寿命≥6年；
内镜超声探头 | 2 | 40000 | 80000 | 1、超声中心频率：≤20兆；2、轴向分辨力：≤1mm；3、纵向分辨力：≤2mm；4、长度：≥2120mm；5、探头前端直径：≤2.6mm；6、插入部最大外径：≤2.7mm；7、适用钳道：≥2.8mm；
587800