## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 胃肠多功能治疗仪 | 1 | 90000 | 90000 | 1、▲要求适用范围：用于胃肠动力障碍性疾病、功能性胃肠疾病的治疗与改善，如：功能性消化不良、肠易激综合征、胃食管反流病、糖尿病胃轻瘫、功能性便秘等；2、▲要求采用数字化音乐电技术；3、要求胃/肠起搏波形（低频调制部分）频率至少为: 0.033Hz～0.333Hz（2～20 cpm），分档可调(步距≤0.1 cpm)，误差≤±5%；4、胃/肠起搏波形（中频载波部分）频率：≥1.1kHz，误差≤±5%；5、▲胃/肠起搏输出：中频载波叠加音频波形作为输出；6、要求胃/肠起搏输出峰值：≥24V，连续可调，误差≤±20%；7、▲要求穴位刺激输出：纯音乐信号作为输出；8、要求穴位刺激端输出峰值：≥24V，连续可调，误差≤±20%；9、要求治疗时间至少包含：20～40分钟，分档可调，误差≤±5%；10、要求胃肠起搏用体表电极具备注册备案证；11、要求具有≥10英寸彩色触摸显示屏，可显示治疗部位、强度、频率、音乐处方等参数；12、要求至少具有胃肠起搏疗法、穴位电针疗法和音乐疗法，三种疗法可单独使用也可任意组合使用；13、要求治疗过程中可通过耳机聆听音乐，感受刺激与音乐的同步脉动；14、要求至少具备1个胃/肠起搏输出、1个穴位刺激输出端口和1个耳机端口；15、要求至少具备USB和TF卡接口，可通过外部优盘、TF卡输入音频信号；16、要求具备音频控制：可切换音乐处方、可调节音量大小、可暂停（注：音乐暂停后无穴位刺激）；17、要求具备刷卡计次功能，方便计算耗材使用数量；18、要求设备配置至少包括：一体式治疗主机1台、电极线2根、起搏电极3套（每套4片）、耳机1个（带延长线）、16G的TF卡1个（已内置歌曲）；19、▲要求使用寿命≥6年；20、▲要求胃肠起搏用体表电极价格≤39元/套（每套4片）；
2包 | 心肺复苏机 | 1 | 98000 | 98000 | ▲1、要求电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现按压；2、要求按压模式至少包括：15:2、30:2和连续按压三种模式；3、要求连续按压：100-120次/分钟多档可调,步进量：≥5次/分钟，误差≤：±4次/分钟；4、要求30:2模式：100-120次/分钟多档可调,步进量：≥5次/分钟，每次停顿不大于5秒，误差：≤±4次/分钟；5、要求15：2模式：100-120次/分钟多档可调,步进量：≥5次/分钟，每次停顿不大于5秒，误差：≤±4次/分钟；6、要求按压深度至少为：3.0cm-6.0cm多档可调,步进量：0.5cm，误差：≤0.2cm；7、要求采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，防止患者位移，承载板防滑，固定带固定；8、▲要求机械噪音：≤56dB(A)；9、要求收缩与舒张比：1:1；10、要求施救范围：胸骨厚度至少包括17.5-29.0cm，最大胸宽≥48cm；11、要求电源电压：100-240V～；50/60Hz； 电池：24V，电池容量：≥4500mAh；12、要求在无外接装置状态下，能独立工作≥2个小时.采用锂电池供电的方式，可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用；13、要求具备低电压报警:具有低电压提示功能；14、要求彩色液晶显示屏，侧视无角度干涉；15、要求主机（含电池）重量≤9.5Kg；16、▲要求按压盘具有自动定位；17、▲要求患者仰卧位置有红色光标参照；18、要求按压盘使用负压吸杯，保证每次按压后廓回弹；19、▲要求机械性能:按压盘垂直下降距离≤12cm；20、要求支持非水平按压：工作倾斜度≤40°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者；21、要求高度：65cm±2cm；宽度：54±1cm；22、要求具备通气设置：配合呼吸机，手动呼吸气囊使用；23、要求具备数据存储功能及信息： 可存储事件号、日期、时间、按压深度、模式、按压频率、运行时长、总时长等；24、▲要求具备数据查看：设备开机状态下，通过USB接口和数据线与PC机建立连接后，可查看储存的数据，且只能读取无法写入；25、要求具备数据导出：可通过USB 接口进行数据导出；26、要求具备记忆功能：当设备的供电电源意外中断时，除当前的运行参数外所有存储的数据信息不发生改变；27、要求外壳防护等级至少为：IPX3；28、要求便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中等各种场合提供高质量连续心肺复苏；29、安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007；30、电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012的要求；31、▲要求配备插拔式血氧饱和仪，生命体征数值实时监测；32、▲要求生命体征实时数据可视：即使在院外，医生仍可根据血氧浓度、脉搏频率、脉搏强度等数据即刻设定个性化抢救方案，来提高救治的有效性和成功率；33、▲要求工作状态界面和生命体征界面循环显示，随时可切换，按压参数以及抢救时长均可视；34、要求复苏机配置至少包括：主机1台、电池1块、适配器1件、承载板1块、便携包1个；35、▲要求使用寿命≥6年；
3包 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 50000 | 50000 | 1.▲要求激光器：封离式二氧化碳激光器；2.▲要求冷却系统：内置水循环冷却；3.要求激光波长：10.6μm±1μm；4.要求光束终端发散角：θ≤20mrad；5.要求光斑(焦点)直径≤0.8mm；6.要求终端输出激光功率：≥20W；7.要求激光输出功率复现性 Rp：优于±10%；8.要求瞄准光波长：650nm±5nm ；9.要求瞄准光输出功率：不大于 5mw ；10.▲要求导光系统：六关节导光臂；11.▲要求刀头配置至少包括：长度分别为 7cm、8cm、和带气体通道的 10cm 刀头；12.要求激光输出模式：连续输出方式；13.要求输出控制至少包括：轻触型数码管显示、脚踏开关控制；14.要求具备激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65%；15.▲要求使用寿命≥6年；16.▲要求设备配置至少包括：主机1台、导光臂1套、治疗刀头1套、激光防护眼镜1副、脚踏开关1只；
4包 | 高频手术设备 | 1 | 158000 | 158000 | 详见附件5
396000