高频手术设备技术参数及主要技术规格

- 高频手术设备

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于妇科宫颈疾病病变组织的切割与凝固、宫颈、阴道病变活检止血等；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机参数要求

  - 要求设备安全标准至少为CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准；

  - 要求整机输出功率至少为0～120 W；

  - 要求输出频率：≥400KHz；

  - 要求至少具备8种工作模式，单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥3种，双极电凝模式≥2种；

  - 要求具备开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示；

  - ▲要求具备负极板监测功能，自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示；（提供检测报告证明）

  - ▲要求单极切性能至少满足：单极凝性能满足：1～120W（负载≥500Ω），功率连续可调，最大输出电压≥4800V；双极性能满足：1～100W（负载≥100Ω）,功率连续可调（提供检测报告证明）；

  - ▲要求喷凝工作模式调制频率至少包含12-24KHz可调，喷凝峰值系数≥6.0；（提供检测报告证明）

  - 要求具备开机自动检测系统和自动报警提示功能，自动检测错误代码和自动报警错误提示；

  - 要求具备双脚踏接口，手术过程中不必进行单极、双极模式转换；

  - 要求脚踏开关防水等级≥IPX8；

  - ▲要求提供不少于10种类型的重复使用手术电极；

  - ▲要求具备手术烟雾吸收净化功能；

  - 要求吸烟器最大输出功率≥400W，吸烟器额定风量≥500L/min；

  - 要求吸烟器噪音水平低功率工作时≤45db，最高功率工作时≤70db；

  - 要求过滤器至少为ULPA过滤器，能有效滤除≥99.999%的0.15微米的颗粒物；

  - 要求具备工作状态实时监测显示，带续抽延时功能，流量输出1～100％可调，延迟时间0～99秒可调，具有增强吸烟模式；

  - 要求配备专用手术台车及LEEP手术绝缘窥器；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机（含电源线）1台，单极脚踏开关1个，双极脚踏开关1个，消融电极2把，中性电极片10片，中性电极板连接线1条，LEEP手术电极套装（可重复使用）5套，数字化医用手术吸烟器1套，带吸烟道绝缘窥器1个，医用台车1台；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，维修保养需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。