实时荧光定量PCR仪技术参数及主要技术规格

- 实时荧光定量PCR仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于实时荧光定量PCR检测。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求整机至少包含仪器主机、电脑、软件，能够完成绝对定量、相对定量、基于MGB原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析；

- 热循环系统要求

  - 要求通量≥96孔，加热冷却方式为半导体控温；

  - 要求温度范围至少包含4-99℃；

  - 要求反应体积至少为20-100uL；

  - 要求具备快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）；

- 光学检测系统要求

  - 要求激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序；

  - 要求检测器为CCD传感器，能实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差≤0.01s；

  - ▲要求荧光通道≥5个，激发光与发射光滤光片≥5组，可同时检测荧光≥5种，无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料；

  - 要求检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围≥109，能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度≥99.7%；

- 软件系统要求

  - 要求软件系统至少能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析、比对、作图，可同时导入无限个样品板数据进行综合分析；

  - 要求软件系统具备多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰，支持ROX荧光校正去除加样误差；

  - 要求软件系统具备自动诊断和发现有问题的实验数据功能；

  - 要求提供正版Primer Express引物探针软件，至少可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试；

- 试剂耗材

  - ▲要求耗材开放，适用单管、8联管和96孔板等耗材；

  - ▲要求试剂开放，须体现为：作为经试剂说明书明确的适用机型，可适用于≥5个品牌的获医疗器械注册证的体外诊断试剂盒；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台，配套电脑1套，配套软件1套，UPS供电系统1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。