血气分析仪技术参数及主要技术规格

- 血气分析仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于血气标本的分析，可同时进行血气、电解质、代谢物、总血红蛋白及氧饱和度等参数的同时测定。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 测量参数要求

  - ▲要求仪器检测范围至少包含PH、PCO2、PO2、K+、Na+、Cl-、Glu、Ca2+、Lac、SO2（实测氧饱和度）、tHb（实测总血红蛋白）等；

  - 要求各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定；

  - 要求可计算参数至少包含：HCO3-、ABE、SBE、SBC、AG(K+)、RI、P50（act）、Osm等；

  - ▲要求全项目检测的样本用量≤120μl;

  - 要求可检测多种样本类型，至少包含动脉血、静脉血;

  - 要求可选择自动定标方式和定标间隔;

  - 要求全部参数检测完成时间≤5分钟;

  - 要求仪器具备质控管理功能;

  - 要求仪器具备≥2个原装水平质控品；

  - 要求仪器具备标本条形码扫描系统;

  - ▲要求仪器具备双向数据通讯功能，能接入医院HIS、LIS系统，同时承担相应的接口费用;

  - 要求仪器配备UPS,UPS功率≥2倍仪器额定功率；

  - 要求仪器提供配套中文报告工作站1套；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台，配套UPS供电系统1套，中文报告工作站1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，保养计划及内容需按照说明书要求规范执行，设备校准间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培训，并提供培训合格证书，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；

  - 报修后，2小时内作出响应，4小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。