鼻科手术器械技术参数及主要技术规格

- 鼻科手术器械

- 数量：叁套

- 设备主要用途说明：用于鼻子手术。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 每套器械配置及参数要求（共三套）

  - ▲要求配置镜子1把：采用柱状晶体设计的0°直视式内镜，广角，直径≤4 mm，有效工作长度 ≥18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输；

  - 要求配置剥离子1把：剥离子，双端，长 ≥20 cm；

  - 要求配置剥离子1把：剥离子，双端，半锋利和钝形，分段，长≥20 cm；

  - 要求配置刀1把：镰状刀，尖头，长 ≥19 cm；

  - 要求配置探针1根：触诊探针，双头，探察上颌窦口，长≥19 cm， 球规格：直径1.2 mm，2.0 mm；

  - ▲要求配置鼻粘膜咬切钳1把：鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，3 mm，工作长度 ≥13cm；

  - ▲要求配置鼻粘膜切钳1把：鼻粘膜切钳，有效工作长度 ≥13cm，上向弯45°，3 mm；

  - 要求配置鼻钳1把：鼻钳，直角，有效工作长度 ≥13 cm；

  - 要求配置鼻钳1把：45 °鼻钳，上翘45 °，有效工作长度 ≥ 13 cm；

  - ▲要求配置鼻窦咬除钳1把：鼻窦咬除钳，有效工作长度≥10 cm，上沿后切口；

  - 要求配置吸引管1根：吸引管，标定标记 5 cm - 9 cm，有效工作长度 ：≥10 cm；

  - 要求配置窦腔吸引管1根：窦腔吸引管，钛制，兼容，长弧形，锁，长≥12.5cm，外径≤3.0 mm；

  - ▲要求配置反上颌窦抓钳1把：反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口≥140°，有效工作长度≥10 cm；

  - 要求配置鼻剪1把：鼻剪，轻便，切刃长度≥10 mm，锯齿状，直角，有效工作长度≥ 11mm；

  - 要求配置消毒盒1个：鼻科手术器械消毒盒；

  - 要求配置消毒盒1个：耳鼻内镜消毒盒；

  - ▲要求配置咬骨钳1把：咬骨钳，硬性，40°前上开口，规格 2 mm, 工作长度≥17 cm；

- 其它要求

  - ▲要求使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，维修保养需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。