玉溪市人民医院购置

全自动血型仪技术参数及主要技术规格

- 全自动血型仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于ABO血型正反定型、Rh系统（C、c、D、E、e）血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白试验（DAT）、间接抗人球蛋白试验（IAT）。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 全自动血型仪功能参数要求

  - ▲要求仪器具备质控功能，自检功能，可进行配套试剂质控，可出质控报告；

  - 要求测定原理为微柱凝胶法；

  - 要求样本容量至少满足，可同时加载样本位≥120个，样本可随时添加随时提交实验；

  - 要求试剂容量至少满足：可同时加载试剂瓶数量≥20个，具有自动混匀装置；

  - 要求凝胶卡容量至少满足：可同时加载≥100张微柱凝胶卡，带有卡数量及类型检测功能；

  - ▲要求能兼容6孔微柱凝胶卡和8孔微柱凝胶卡上机；

  - ▲要求加样模块具有加样臂和抓手臂，加样通道≥4个，加样吸头为一次性吸头；

  - 要求抓手臂具有爪卡探测功能，精度至少满足：位置偏差≤±0.2mm；

  - 要求具备条码扫描功能，试管架条码、样本条码、微柱凝胶卡条码以及试剂瓶条码能自动扫描，支持多种条码，同时具备手工录入功能；

  - 要求加样重复性及准确度至少满足：加样量50ul，重复性CV≤2%，准确性≤±1%；

  - 要求工作空间密闭，移液过程中发生的任何异常都能实时报告，对正反定型不符、混合凝集、溶血等结果具有报警提示；

  - 要求运行模式支持样本、试剂、凝胶卡持续加载，循环进样，同种实验任务单独操作，多种不同实验同时操作，支持急诊优先检测；

  - 要求具备CCD数码成像，原始影像图片可永久保存，数据可导出备份，软件自动识别，能对结果进行溯源（包含数据和图像）；

  - 要求软件环境及硬件配置至少为：操作系统win7/win10，内存 4GB，CPU 2Ghz，硬盘存储 500GB，显示器分辨率 1024*768像素；

  - ▲要求能和医院LIS、HIS系统连接，双向通讯，同时承担相应的接口费用；

  - ▲要求配备离心机，数量≥2台，可同时离心卡数量≥20，转速范围包含：0-3000r/min，要求最大工作转速≥1500r/min时，转速偏差小于≤±2.5%；

  - 要求配备孵育器，数量≥2台，可同时孵育≥20卡，温度范围至少满足：室温-60℃，偏差≤±2℃；

  - 要求处理速度至少满足：

    - ABO、RhD血型抗原检测（正定）：≥440测试/小时；

    - ABO/RhD血型定型（正反定）：≥420测试/小时；

    - Rh血型定型：≥440测试/小时；

    - 抗体筛查：≥320测试/小时；

    - 交叉配血：≥280测试/小时；

- 配套耗材、试剂要求

- 投标人需按下表格式报出试剂价格，并计算出试剂的一年预计使用金额，此金额与设备报价一起构成本项目的投标报价。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价限价 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡，60卡/盒 | 32.5元 | 3000卡 |
| 2 | ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶） | 6孔/卡，60卡/盒 | 32.5元 | 3000卡 |
| 3 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡，60卡/盒 | 36.5元 | 1000卡 |
| 4 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡，60卡/盒 | 36.5元 | 1000卡 |
| 5 | 抗人球蛋白（抗IgG、抗C3d）检测卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡，60卡/盒 | 40元 | 1000卡 |
| 6 | 血型分析用稀释液 | 250ml/瓶 | 580元 | 20瓶 |
| 7 | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 3ml/支，8支/套 | 2600元 | 6套 |
| 8 | Rh血型分型检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡，60卡/盒 | 40元 | 3000卡 |
| 9 | ABO、Rh血型检测卡（微住凝胶） | 8孔/卡，60卡/盒 | 44元 | 1000卡 |
| 10 | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | 10ml/支*3支 | 220元 | 20支 |
| 11 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5ml/支*3支 | 280元 | 300支 |
| 12 | 吸头 | 800微升 | 0.8元 | 10000个 |
| 13 | 深孔板 | 96孔 | 20元 | 10 |
| 15 | ABO血型反定型检测卡（柱凝集法） | 48人份/盒 | 22元 | 500人份 |
| 16 | 新生儿ABO.RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡，60卡/盒 | 44元 | 400卡 |
| 17 | Rh分型卡（8孔） | 24人份/盒 | 44元 | 1500卡 |

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，按科室要求完成仪器的校准及性能验证，并出具相关报告；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2025年6月19日