玉溪市人民医院购置

全自动维生素分析仪技术参数及主要技术规格

- 全自动维生素分析仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于全血或血清中的多种维生素的检测与分析。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 全自动维生素分析仪功能参数要求

  - ▲要求仪器类型为全自动型（以产品注册证为准），检测全过程自动化，至少包含：取样、添加、搅拌、混匀、定标、清洗、检测、存储、出结果，全自动完成；

  - ▲要求可检测项目至少包含：A、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B9、B12、C、D、D3、E、K1、K3等；

  - ▲要求检测项目可拆分，灵敏度高、简便快速、自动化操作，无有害试剂成分；

  - 要求检测标本：全血/血清；

  - 要求具备微量检测功能，满足使用微量血（≤200ul）的标本；

  - ▲要求加样针具备里外自动清洗功能；

  - ▲要求样品杯测试位：≥60个，各类样本可混合摆放；

  - ▲要求重复性至少满足：CV≤5%，准确度RSD≤10%，稳定性至少满足：DUS≤5%，线性相关系数r＞0.99；

  - ▲要求具备电极自动修复功能，反应电极系统≥4组；

  - ▲要求具备清洗系统，具备外壁清洗功能，检测杯能自动冲洗，冲洗段数≥4段；

  - 要求工作条件至少满足：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%RH，大气压力70KPa-106KPa，下能正常运行；

  - 要求电源满足：交流220V，50Hz正常供电；

- 配套耗材、试剂要求

- 投标人需按下表格式报出试剂价格，并计算出试剂的一年预计使用金额，此金额与设备报价一起构成本项目的投标报价。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价限价 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型.维生素B1 | A型600ml/瓶，300项/瓶 | 13200/瓶 | 20瓶 |
| 2 | A型.维生素B2 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 3 | A型.维生素B3 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 4 | A型.维生素B4 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 5 | A型.维生素B5 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 6 | A型.维生素B6 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 7 | A型.维生素B7 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 8 | A型.维生素B9 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 9 | A型.维生素B12 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 10 | A型.维生素C | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 11 | A型.维生素K3 | A型600ml/瓶，300项/瓶 |  |  |
| 12 | B型.维生素A | B型200ml/瓶，100项/瓶 | 9600/瓶 | 20瓶 |
| 13 | B型.维生素D | B型200ml/瓶，100项/瓶 |  |  |
| 14 | B型.维生素D3 | B型200ml/瓶，100项/瓶 |  |  |
| 15 | B型.维生素E | B型200ml/瓶，100项/瓶 |  |  |
| 16 | B型.维生素K1 | B型200ml/瓶，100项/瓶 |  |  |
| 17 | 清洗液 | 10000ml/瓶 | 2000/瓶 | 5瓶 |

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥5年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2025年7月4日