红外红光治疗仪技术参数及主要技术规格

- 红外红光治疗仪

- 数量：肆套

- 设备主要用途说明：用于扩张血管，营养神经，治疗糖尿病下肢神经、血管病变引起疼痛、麻木等症状。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - ▲要求至少同时具备红光和红外光两种治疗模式；

  - 要求光源为LED固态冷光源，治疗光源可直接贴于皮肤使用；

  - ▲要求红外线光源输出波长：880nm±8%；

  - 要求红外光功率稳定度：≤1%；

  - 要求红外光输出强度至少包含：0～7mw/cm²；

  - 要求红外光最大治疗深度：≥40mm；

  - ▲要求红光光源输出波长：640nm±8%；

  - 要求红光输出强度至少包含：0～2.5m/cm²；

  - 要求红光光功率稳定度：≤1%；

  - 要求红光最大治疗深度：≥15mm；

  - ▲要求每个治疗片含红外线和红光两种单波长LED光源，红外线光源≥48个，红光光源≥20个；

  - 要求治疗片有效照射面积：≥119cm²；

  - 要求治疗片输出功率密度可调，范围至少包含：0～5mW/cm²；

  - 要求治疗片弯曲度≥180°，能贴合于身体各部位；

  - 要求治疗片有过温保护功能，日常使用表面温度≤37℃（提供检测报告）；

  - 要求治疗片光源使用寿命≥3年；

  - 要求操作方式为触摸操作；

  - 要求治疗片具备工作状态指示灯；

  - ▲要求能量输出为红外线和红光混合输出，治疗强度至少包含1～10级可调；

  - ▲要求治疗模式至少满足：定频治疗模式≥7种，组合脉冲治疗模式≥3种，适用不同器质和深度的组织；

  - 要求具备分路控制功能，可分路设置治疗强度、治疗时间，同时进行不同病症的治疗；

  - 要求具备定时模式，时长至少包含：5～60分钟可调，治疗结束具备声音提醒；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥12年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求每套设备配置至少包括：主机1台，治疗片8片，固定绑带8条，治疗推车1台；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含治疗光片）免费质保期≥叁年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。