
血液净化机技术参数及主要技术规格

血液净化机
数量：壹套
设备主要用途说明：用于替代或辅助肾脏功能和肝脏功能，清除血液中的代谢废物、毒素及多余水分等治疗。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
治疗模式要求

▲要求至少具备持续性血液滤过（CVVH、CVVHDF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求；

▲要求具备自设编程程序，能进行手动设置，自行设计临床需要治疗模式；

要求能自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释；
技术参数要求
要求具备彩色液晶触摸屏，≥10寸，全中文显示，能实时显示治疗过程参数和曲线图形；

▲要求具备≥4个流量泵，包含血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵等，至少满足：

血液泵（BP）流量可调，范围至少包含：0，15～225mL/min；

滤过液泵（FP）流量可调，范围至少包含：0，5～120mL/min；

透析液泵（DP）流量可调，范围至少包含：0，2～50mL/min；

置换液泵（RP)流量可调，范围至少包含：0，4～120mL/min；

要求具备独立多功能精密注射泵，至少适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，能用于肝素、氯化钙等推注，注射泵持续流量至少包含0.5～20mL/h，追加剂量至少为0.1ml/s；

组要求具备滤器振摇夹持器≥2组，能固定透析器、滤过器、灌流器、血浆分离器等；

▲要求具备≥6个压力监测：

动脉压监测范围至少包含：-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa（－400～300mmHg，≤±10mmHg）；

滤器入口压监测范围至少包含：-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa（－400～300mmHg，≤±10mmHg）；

静脉压监测范围至少包含：-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa（－400～300mmHg，≤±10mmHg）；

一级膜外压监测范围至少包含：-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa (－400～300mmHg，≤±10mmHg)；

血浆入口压监测范围至少包含：-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa (－400～300mmHg，≤±10mmHg)；

二级膜外压监测范围至少包含：-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa (－400～300mmHg，≤±10mmHg)；

要求能自动计算跨膜压，跨膜压监测显示范围至少包含:-53.33～40kPa ，误差≤±1.3kPa（－400～300mmHg，≤±20mmHg）；

要求具备加温器，加温方式为两面热板加热，加温范围至少包含：35～38℃；

要求管路截止阀≥3组，能自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体；

要求具备电子秤≥3个，单个称重范围至少包含：0～10KG；

要求具备气泡监测功能，检测方式为超声波检测，可检测气泡体积：≤100μl；

要求具备补液断流功能，检测方式为超声波检测；

要求具备滤液断流功能，检测方式为超声波检测；

要求具备漏血监测功能，监测分辨率可达千分之一；

要求具备液面监测功能，监测方式至少为静电容量变化方式；

要求具备内置电源，电源中断后内置电池可继续使用时间≥15min；

▲要求耗材为开放式耗材，兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求；
其它要求

▲要求设备使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
