
医用臭氧水治疗仪技术参数及主要技术规格

医用臭氧水治疗仪
数量：壹套
设备主要用途说明：用于皮炎、湿疹等急性渗出期，起到清洁、湿敷、预防局部感染的作用，还能修复皮肤屏障。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
参数要求

要求输入功率：≤260VA，供水源：自来水；

▲要求设备至少具备大水量、标准水量、臭氧气体三种模式(提供证明材料)；

▲要求输出臭氧气体浓度至少为：20mg/L～60mg/L(提供证明材料)；

▲要求输出臭氧水浓度：≥6mg/L(提供检验报告)；

▲要求臭氧水≥3通道输出，输出流量：通道1≥6L/min;通道2≥6L/min;通道3治疗头出水流量：>12mL/s；

要求臭氧气体浓度显示误差：≤±10%；

要求臭氧水冲洗时间设定至少为：1min～60min可任意设定；

要求具备温度报警提示，提示范围15℃-43℃,超出范围停止输出；

要求氧气源：设备标配制氧机，也可联接医院集中供氧、氧气瓶，氧气源接入灵活可选；

▲要求具备智能全自动运行，采用≥10寸彩色触摸屏技术，各种操作手指点触即可实现，制取臭氧浓度精确到0.1mg/L作为显示单位；设定浓度值、浓度实测值、输出时间、水量显示等参数在屏幕上实时同步显示；

要求内置臭氧发生器、温度传感器、臭氧气体浓度传感器、臭氧水浓度传感器，确保设备在安全合理状况下运作；

要求具备完善的报警功能，至少包括温度超限报警、臭氧气体浓度检测传感器失效报警功能；

要求按照治疗需要可以在浓度范围内设置需要的臭氧气体浓度值，并可根据需要连续调节浓度；

要求内置多余臭氧催灭器，具备多余臭氧外循环回收分解功能，废气排放达到GB/T 18202《室内空气中臭氧卫生标准》1小时最高容许度0.1mg/m3的安全指标，残余排放臭氧浓度：≤0.1mg/m³；

▲要求具备智能按压取气：用注射器取臭氧气体时只需轻轻一按即可自动充气；

要求臭氧发生器，采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术；紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定；

要求为单片机运行控制系统；

要求具备浓度自动校准：运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证时时准确性；

要求臭氧水制备系统具备自动进水功能，治疗时输出臭氧水浓度≥6mg/L；

要求具备臭氧气体连续输出功能，可按临床需要持续输出设定浓度的臭氧气体；

要求臭氧水治疗液流速≥10档可调，最大档为治疗液最大输出量，并在屏幕实时显示水量档位；

要求实际运行噪音≤55dB；

其它要求

▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
要求系统配置至少包括：彩色液晶触摸屏、 微电脑控制系统、医用开关电源、臭氧气体浓度传感器、独立臭氧水浓度检测系统、温度传感器、臭氧催灭器、臭氧气体智能按压取气系统、臭氧发生器、浓度自动校准系统、臭氧水浓度自动控制系统、自动进水、自动出水系统、臭氧气液混合系统、臭氧气浴输出、臭氧水连续冲洗和脉冲冲洗系统等；
售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
