## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 回弹式眼压计 | 1 | 40000 | 40000 | 1.要求测量范围至少为：3mmHg～70mmHg;2.要求测量误差优于或等于：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg），±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg）；3.▲要求能够无线传输打印数据；4.要求测量简便，易学易用，小巧轻便，易于携带；5.要求无需麻醉，无不适感；6.▲要求使用年限：≥6年；7.要求配置至少包括：配置：主机 1台，探针 1盒，探针管组件 1根，打印机 1台；
2包 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 18000 | 36000 | 一、显微镜技术要求：1、要求类型：带交角型双目镜筒的伽利略放大型；2、▲要求改变倍率形式至少为：转鼓式5级变倍；3、要求目镜：12.5X；4、要求总倍率至少为：6x (Æ33) 10x(Æ22.5) 16x(Æ14) 25x(Æ8.8) 40x(Æ5.5)；5、要求瞳距调节范围至少为：55 mm～75 mm；6、要求屈光度调节至少为：-5D ～ +3D。二、照明要求：1、要求裂隙投影率：2/3x；2、▲要求裂隙宽度至少为：0mm～14mm连续可调；3、▲要求裂隙高度至少为：1mm～14mm连续可调；4、要求光斑直径至少包括：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm；5、要求裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调；6、要求裂隙倾斜至少为：5°、10°、15°、20°四档；7、要求滤色片至少包括：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片；8、▲要求照明灯泡：12v30w进口卤钨灯泡；三、要求运动：前后移动：≥90mm，左右移动：≥100mm，前后左右微动：≥15mm，上下移动：≥30mm；四、要求颚托部：上下移动：≥80mm，固视灯：红色LED，尺寸：≥720mmx490mmx480mm；五、▲要求使用寿命≥ 6年；
3包 | 视功能检查训练设备 | 1 | 98000 | 98000 | 1.要求运行环境：Android 4.4及以上/WIFI；2.要求软件功能：交互控制方式/可控制1—7台设备/可无限制添加用户，自动生成方案；3.要求用户界面：至少包含热点连接、蓝牙连接、检查选项、训练方案修改、用户信息修改、屏幕校准等功能；4.要求具备智能控制：可通过对应语音控制设备；5.要求实时保存数据，数据库自动备份；后台实时记录日志，可追踪错误；6.要求采用多种加密技术，确保用户数据的安全性；7.▲要求近视力：可测视标范围至少为0.1-1.0；8.▲要求正、负相对调节：镜片盘度数范围至少为：-19.00D--+3.75D（步长 0.25）；正相对调节＞-1.50D，负相对调节+1.50D-+2.50D；9.要求调节反应：置入±0.50交叉圆柱镜，参考值：+0.25 ~ +0.75（非老视）；10.▲要求调节幅度至少为0到21.5D，正常值：≥ 15-0.25×年龄；11.要求单、双眼调节灵敏度：可测范围至少为：0-30cpm；参考值：单眼 ≥11cpm 、双眼≥8cpm；12.要求具备眼位检查：采用RGB色彩模式，通过红色和蓝色分视双眼，检测双眼看到的物象有无偏离注视点，正常参考值：水平：-6△-+3△，垂直-1△-+1△；13.要求具备worth4点：红蓝色滤光片使双眼分视，以检查双眼有无抑制、复视情况,正常参考值：4个图像；14.要求具备融合视：融合范围可测：-45△到+45△，融合视差：4mm～14mm，参考值：分开≥21±4、集合≥21±6；15.要求具备随机点立体视（RDS）：立体深度至少为：40″～1200″，参考值≤60″；16.要求具备Titmus立体视检查：立体深度至少为：40″～800″，参考值≤60″；17.要求具备AC/A 梯度法测量，可测范围0-20△/D,参考值：3-5△/D；18.要求具备聚散灵敏度检查：散开：-6△，集合：+24△，可测范围：0-30cpm，参考值≥13cpm；19.要求功能至少包含：近视力，正、负相对调节，调节反应，调节幅度，单、双眼调节灵敏度等；20.▲要求使用寿命≥ 5年；
4包 | 医用超声雾化器 | 2 | 21000 | 42000 | 1.要求输入功率：≥ 140VA ；2.要求工作频率：≥ 1.7MHz ；3.要求电源电压：AC220V 50Hz ，噪音：≤50dB(A) ；4.要求雾化率：≥1ml/min ；5.要求外形尺寸：≤300×160×180(mm) ；6.要求药杯的加药量10-40mL为宜，最大加药量≥100ml; 7.要求具备加温管路功能，提高了雾化舒适度； 8.要求具备水槽缺水保护，具有防干烧功能；9.要求雾化温度调节至少分4档显示；0档为雾化冷敷时显示；1-3档为加热雾化，1档：40℃,2档：42.5℃,3档：45℃(±5%); 10.要求雾化时间显示(治疗定时显示):至少分6档调节，每档步进为(分钟):5、10、15、20、25、30; 11.要求雾化量档位显示：至少分3档调节，1至3档，档位越高，雾量越大；12.▲要求使用寿命≥ 5年；
5包 | 电动骨组织手术设备（通用手柄） | 1 | 93000 | 93000 | 1.要求能与梓锐DL-JW型电动骨组织手术设备匹配使用；2.▲要求通用手柄：转速≥50000 r/min，电机最大功率≥100W，可高温灭菌；3.要求外径≤20mm，主体长度≤90mm，重量≤150g（不含线缆）；4.要求手柄具备内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热；
6包 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1 | 85000 | 85000 | 1.要求额定电源电压：220V (50/60Hz)，消耗功率： ≤45VA；2.要求治疗频率至少包含：3-1000Hz；3.▲要求最大输出电流：＜35mA(±30%)；4.▲要求最大脉冲宽度：≥115µS (±30%)；5.▲要求单脉冲最大输出能量： ≤300mJ；6. ▲要求自动治疗频率：＞30 个自动治疗频率，按人体部位 (肩颈、腰、上肢、下肢、肘膝关节) 和症状 (酸痛、疼痛、消除疲劳、血液循环、麻痹) 细分，组合治疗；7.要求具备左右平衡调整：左右输出差异≤±25%；8.要求定时器：最长 ≥15 分钟 (每 1 分钟设定)；9.▲要求温热电极：a. 电极的治疗面积：正电极 (大) 1 个：≥39cm2/个 ；负电极 (小) 2 个：≥30 cm2/个；b.由硅胶制成，柔软、可弯曲；c.最高温度 ≥43ºC (具有五档选择)；10.▲要求使用寿命≥ 5年；
7包 | 根尖定位仪 | 1 | 4500 | 4500 | 1、要求配有彩色液晶屏，图像清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；2、▲要求锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；3、要求具备≥2000mAh大容量电池，可充电；4、▲要求为磁吸式设计，屏幕可360°旋转；5、▲要求具备设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；6、▲要求具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能；7、要求工作针在接近根尖孔时会有报警声提示；8、要求配置至少包括：主机1台，测量线1根，锉夹 4根，唇挂钩5个，测量仪探针2根，牙髓活力探针2根，电源适配器1个，测试器 1个；9、▲要求使用寿命≥ 6年；
8包 | 根管治疗仪 | 1 | 10000 | 10000 | 1、▲要求转速范围至少为：100~2500rpm；2、要求扭矩范围至少为：0.4N·cm~5.0Ncm；3、▲要求手柄电池：马达手柄内置可反复充放电锂电池；4、▲要求具备超迷你6:1减速比弯手机，可进行134℃高温高压灭菌，可用专用清洗油进行注油保养，弯手机可360°旋转；5、▲要求具有实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，可显示在屏幕上；6、要求往复模式角度每10°可调；7、要求马达手柄无线操作；8、▲要求内置根管长度测量功能；9、▲要求具备自适应模式：正常情况下连续正常旋转，当锉遇到的阻力大于预设的扭矩时，马达自动开始以设定的正转角度反转角度交替往复旋转；10、▲要求根尖动作：当锉尖端到达设定的根尖参考点时，可自动停止、自动反转、关闭；11、▲要求在待机界面下无任何按键操作下，默认5分钟马达手柄自动关机，自动关机时长用户可自己设置；马达手柄放入充电底座充电时也会自动关机；12、要求可根据医生习惯选择左右手模式，自动匹配对应操作方向的界面显示方向，方便不同操作习惯的人群；13、▲要求使用寿命≥10年；14、要求设备配置至少包括：充电底座1个，马达手柄1个，弯手机1个，注油嘴1个，电源适配器1个6，测量线1根，锉夹4根，探针2根，唇挂钩2根，隔离硅胶套 2个；
9包 | 口腔局部麻醉无痛注射仪 | 1 | 50000 | 50000 | 1、▲要求具有自动及手动回吸和排气功能；2、▲要求能够用于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽中神经及牙周膜韧带麻醉（牙周膜韧带麻醉有声音和压力的视频提示，实时反馈注射压力）；3、▲要求至少具备3种操作模式和速度：安全模式（1种速度）慢速：0.005ml/s；普通模式（2种速度）慢速、中速：0.03ml/s；快速模式（3种速度）慢速、中速、快速：0.06ml/s；4、要求3种给药模式时均具备自动巡航功能，可实现自动给药；5、▲要求具有定量给药功能；6、▲要求能够显示药量进度条，显示已使用药量；7、▲要求具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射；8、▲要求具有脚踏控制给药功能；9、要求设备配置至少包括：主机1台，脚踏开关1个，电源线1条，一次性口腔麻醉导管5包；10、▲要求使用寿命≥ 6年；
10包 | 超声根管荡洗仪 | 1 | 20000 | 20000 | 1、▲要求治疗仪至少有4种治疗模式，功率≥20档可调；各工作模式和工作尖都有彩环指示，便于识别；2、要求工作尖的柄部和工作端整体连接，无需转接工具；3、▲要求可选配根管荡洗、去除根管异物、寻找根管口、根面平整、去除生物膜、牙结石去除、烤瓷修复体和种植体维护等80余种专用工作尖；4、▲要求超声手柄及附件可高温高压消毒，手柄前端可拆卸清洁；5、▲要求能通过对工作尖实时监控，根据工作尖遇到的阻力反馈自动确定补偿功率；6、▲要求自带供水系统，水箱一体，具有一键冲洗功能，储水罐容量≥300ml；7、要求具备实时频率跟踪，自动输出相匹配的振动频率，保证工作尖在单一水平方向往复主动摆动；8、要求手柄及附件可高温高压灭菌消毒，手柄前端可拆卸清洁；9、要求设备配置至少包括：主机 1台，手柄连接线 1条，脚踏开关 1只，新型超声手柄 1支，O型圈及工具 1套，工作尖扳手 1个，超声工作尖1号、2号、10P各1支；10、▲要求使用寿命≥ 6年；
11包 | 笑气镇静系统 | 1 | 80000 | 80000 | 1、▲要求有中心供氧接口、并配备专用的成人、儿童鼻罩以及面罩型和鼻管型输氧管；2、要求工作方式：至少支持双瓶供气(一瓶笑气,一瓶氧气)的机型；3、要求具备紧急情况下快速纯氧输出方式：设备须具有一键快捷操作输出纯氧方式；4、要求性能参数：4.1混合气体流量调节范围至少为：0~20L/min；4.2快速紧急供氧流量至少为：25L／min ～ 75 L／min；氧气浓度调节范围至少为：30%~100%；氧气浓度调节精度：≤1%；4.3笑气浓度调节范围至少为：0%~70%，笑气浓度调节精度：≤1%；5、要求具备笑/氧比例自稳功能：当改变输出气体流量大小时保持笑/氧气体比例不变；6、要求具备截流功能：当氧气\笑气供气压力<150Kpa时，笑气自动切断，并报警；7、要求具备自动空气补偿功能：供气不足时自动补偿空气，保证任何情况下病人不会“憋气”；8、安全要求:在氧气压力过低时，设备将自动停止笑气供应；患者吸入纯氧气，氧气耗尽后，紧急空气获取阀和安全阀打开，严格防止病人的窒息，并且有报警装置；9、要求操作界面：显示输出混合气体总流量、笑气和氧气浓度、气源压力、时间、电池电量、报警开（关）状态、混合气体开关状态等显示；10、要求内置备用电源，保证设备在断电时持续工作2小时以上；11、要求具有非重复呼吸循环系统：在进、出气口部位有单向阀门防止患者重新吸入呼出的气体；12、要求具有流量累计计算功能；13、要求具有“一键纯氧”功能，当治疗结束时按压快捷键直接按原流量对肺泡纯氧冲洗；14、要求具有废气清除回收系统；15、要求配置至少包括：主机1台，呼吸袋1只，儿童专用鼻罩输氧管1套，成人专用鼻罩输氧管1套，成人输氧管面罩1套，儿童专用面罩输氧管1套；氧气减压器1套，笑气减压器1套，出气四通1只，10mm废气延长波纹管1根，市电电源线1根，活动扳手1把，笑气过滤器1只，机架1台；16、▲要求使用寿命≥ 6年；
558500