经颅多普勒血流分析仪（TCD）技术参数及主要技术规格

- 经颅多普勒血流分析仪（TCD）

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：适用于常规TCD检测、TCD发泡实验、栓子监测、术中监测要求等；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 硬件要求：

  - ▲要求为便携式一体机、Windows系统平台（提供彩页证明）；

  - ▲要求至少支持1M、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头，满足多种场景使用需求；

  - ▲要求支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率；

  - ▲要求TCD探头接口：具有TCD探头接口≥4个；（提供彩页或者实物图片或说明书证明材料）；

  - ▲要求具备≥20键有线小键盘，直连主机，任意角度都能灵敏操控，具有≥4个自定义按键功能；

  - ▲要求具备自动探头监护系统接口，可支持自动扫描、精准定位目标血管，有效保证4小时以上不间断监测（提供接口证明文件）；

- 软件要求：

  - 要求FFT点数设置:频谱分析点数可调，至少支持64、128、256、512、1024、2048；

  - ▲要求速度量程：使用1.6M探头（无角度补偿）50mm深度时,单向最大速度量程能达到720cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上（提供证明）；

  - 要求检测参数至少包括：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、a、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数；

  - 要求具备双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图；

  - 要求具备LP标识法：标识当前信号噪声处理状态；

  - 要求具备高通滤波：至少支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能；（提供软件截图或操作手册证明）；

  - 要求具备精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响（提供证明）；

  - 要求具备动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储；

  - 要求具备数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等，助力教学演示；

  - 要求具备快照存储/编辑功能：支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析，可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式；

  - 要求具备图文报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告，报告支持BMP/JPG/PNG/GIF/TIFF/XML/PDF/Word/PPT等格式（提供证明）；

  - 要求具有网络连接端口：支持标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息；

  - 要求具备专业微栓子检测：具有气栓、固栓、伪差自动识别功能；支持气栓、固栓、伪差自动计数，自动生成栓子事件标识；支持微栓子频谱图、声谱图、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告；

  - ▲要求具备智慧型发泡试验语音指导系统：专家真人语音引导，规范化发泡试验每个节点，至少支持静息、诱发试验两种模式；自动记录首栓、20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片；根据试验结果可自动智能分级，分级标准支持自定义；

  - 要求具备血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等；

  - 要求具备长程监护系统：全程多参数记录曲线、≥9导模拟输入信号+10导脑血流参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告；

- 其他要求

  - ▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套设备配置至少包括：主机1台、1.6M手持探头一个、4M手持探头1个、有线小键盘1个、监护头架1个、1.6MHZ监护探头2个、台车1台、工作站1 套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年；

  - 质保期内开机率≥95%，维护保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 产品到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。