冷刀宫腔镜技术参数及主要技术规格

- 冷刀宫腔镜(宫腔镜冷刀系统)

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 系统配置要求

  - ▲要求要求整套系统配置至少包括：光学内窥镜（镜子）1支，单开剪刀3把，双开剪刀1把，弯剪刀1把，钩剪刀1把，弯分离钳1把，活检钳1把，大型抓钳1把，重型抓钳1把，钩状电极1把，棒状电极1把，专用内窥镜器械消毒盒1个；

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 光学内窥镜要求

  - ▲要求镜子：平行视野Ｚ型宫腔镜，视向角12°；

  - 要求有效景深3mm-100mm；

  - ▲要求具有超广角视野，视场角≥100°（提供产品检验报告证明）；

  - ▲要求具备最佳镜体外观设计，符合人体工程学，方便握持，Z型横杆与纵杆更短，纵杆长度≤6.5cm，术中旋转镜子更省力，不易从宫腔内滑出；

  - 要求蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm；

  - 要求外径≤6.8mm，总体插入部外径较细，避免因外径过大，无法顺利通过宫颈口的问题；

  - ▲要求视场中心角分辨力≥3.5C/(°)（提供产品检验报告证明）；

  - ▲要求综合边缘光效SLe-Z≥0.4（提供产品检验报告证明）；

  - ▲要求单位相对畸变VU-Z的控制量≤15%（提供产品检验报告证明）；

  - 要求镜和器械通道呈平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度；

  - 要求平行视野宫腔镜镜体具有≥3mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm；

  - 要求器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入；

  - 要求密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械；

  - ▲要求器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

  - ▲要求可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；（高温高压消毒需提供产品说明书证明，Autoclave标识需提供实拍图证明）；

  - 要求进出水高通量设计，持续对流，保证手术视野的清晰；

  - ▲要求进出水口均在外鞘实现灌流循环，进出水口可根据手术需求360度旋转，防止进出水路管缠绕；

  - ▲要求产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久：耐高温高压灭菌≥600次。（需提供产品说明书截图证明）

  - 要求能够配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等；

- 配套套手术器械要求

  - 要求各类手术器械工作长度≥360mm，具备360°可旋转手柄，工作头部外径≤3mm，头部精雕设计，无外露关节；

  - 要求手术器械最小化三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求，可低温等离子、高温高压消毒；

  - 要求配套手术器械注册证为宫腔镜配套手术器械，注册适用范围应为用于配合宫腔镜下宫腔内疾病的检查和治疗；

  - 要求产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求；

  - 要求操作系统配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2026年2月6日