气动取皮刀技术参数及主要技术规格

- 气动取皮刀

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于精准获取厚度适宜的皮片，提高皮肤移植存活率和愈合质量；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主要技术参数要求

  - ▲要求动力条件：通过压缩干氮或医用压缩空气提供动力；

  - ▲要求手柄重量：＜750G，工作时振动小如静止状态；

  - ▲要求可拆软管：可高温高压消毒；

  - 要求工作转速至少为：4500-6500转/分钟；

  - 要求控制方式：手持式控制，手柄有触点式安全开关；

  - ▲要求取皮厚度至少包含：0-0.75MM，取皮增量：≤0.05MM，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需经常校准归零；

  - ▲要求取皮宽度至少包含：2.5CM、3.8CM、5.1CM、7.6CM、10.2CM,依靠宽度刀架调节，适合各种取皮需要；

  - 要求消毒方式：手柄可进行高温高压消毒，无需特殊消毒设备；

  - 要求手柄平滑设计容易清洁及保养，养护简便，无需上油维护；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥7年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统至少包括：手柄1套、气管（软管）1根、消毒盒1套、宽度刀架 4个（1英寸、2英寸、3英寸、4英寸各1个）、减压阀1套、气瓶气管转接头（含气管）1套、刀片2盒（10片/盒）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。