床旁输液工作站技术参数及主要技术规格

- 床旁输液工作站

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于ICU、手术室、普通病房，集中管理多通道输液/注射治疗，提升护理效率与用药安全；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 输液信息采集系统要求

  - ▲要求输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接；

  - 要求输液信息采集系统只需一根电源线，即可为站内输液泵/注射泵模块集中供电；

  - 要求输液信息采集系统具有180度报警灯带，可多角度发现报警；

  - 要求输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

  - 要求输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

  - ▲要求可通过有线网络或者WIFI直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看；

- 注射泵参数要求

  - 要求注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；

  - 要求速率范围至少为：0.01-2300ml/h, 最小步进≤0.01ml/h；

  - 要求预置输液总量范围至少为：0.01-9999ml；

  - 要求快进流速范围至少为：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

  - 要求可自动统计≥4种累计量，至少包括：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

  - 要求支持注射器规格至少包括：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

  - 要求注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；

  - 要求无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

  - 要求具备≥8种注射模式，至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；

  - 要求具备联机功能；

  - 要求具备＞3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；

  - 要求具备全中文软件操作界面；

  - 要求具备锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

  - ▲要求支持药物库，可储存≥5000种药物信息；

  - ▲要求支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色；

  - ▲要求具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速上、下软硬限值，在参数超限时给予提示；

  - 要求报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

  - 要求具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

  - 要求压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；

  - 要求具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

  - 要求具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

  - 要求信息储存：可存储≥3500条的历史记录；

  - 要求电池工作时间≥5小时；

  - 要求防异物及进液等级至少为IP33；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统至少包括：注射泵6台，系统台车1台，移动支架6个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。