## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 荧光定量仪 | 1 | 41000 | 41000 | 详见附件4
2包 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 2 | 60000 | 120000 | 1、要求运行模式：连续运行；2、要求要求具备胃电治疗、肠电治疗同步功能；3、要求波形输出幅度至少为：峰值 0V～45V 连续可调；4、要求最大输出电流：峰值≤45mA 连续可调；5、▲▲要求输出频率：胃治疗≥0.05HZ 即≥3次/分（cpm），肠治疗≥0.2HZ即≥12次/分（cpm）；6、▲要求脉冲宽度0.1ms ± 0.05ms；7、要求仪器采用双路输出模式，同时可治疗病人数：≥2人；8、要求治疗时间设置:至少可在1-60分钟/次内可调，步进≤5min；9、要求治疗时间完成后立刻自动声音报警提示、并自动关闭各路输出；10、要求至少适用于以下疾病的治疗：胃胀、嗳气、厌食、餐后不适等症状的功能性消化不良、胃肠节律紊乱综合症、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠道动力不足引起的肠易激综合症和功能性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症；11、要求整机采用便携式的设计；12、▲要求使用寿命≥10年；13、▲要求维保服务：整机质保≥5年、终身免费维护；
3包 | 远红外线治疗仪 | 1 | 70000 | 70000 | 1.▲要求使用寿命≥6年；2.照射器：▲2.1要求放射板为高强度耐温黑色远红外线放射板， 发射光谱波长范围不低于3-25μm；▲2.2要求照射温度：在正确使用的条件下病人在治疗过程中照射和皮肤区域温度不超过40度；▲2.3要求功率密度：照射距离30公分,功率密度≥10 mw/cm2；照射距离20公分,功率密度≥20 mw/cm2；▲2.4要求旋转角度：双向转轴,上下仰角≥170度,左右旋转≥330度；2.5要求外壳材质：可长期耐温的金属材料；2.6要求有照射部位区域标示灯，开启远红外线功能时自动开启；2.7安全防护：2.7.1要求照射器外壳不烫；2.7.2要求照射器内部具备过热断电装置；2.7.3要求具备可挠式安全距离提示杆；2.7.4要求具备长距防护网；3.要求控制箱按键为触摸式按键；4.▲要求控制箱电子式定时器为数字显示，时间设置范围不低于5-90分钟，并具备两种及以上全自动设定模式；5.要求强度设定模式不低于弱(low)、中(Med)、强(high)三种；6.要求具备标准操作模式：单键自动设定（如时间：*分钟，强度：*档）；7.要求悬吊手臂为二节屈伸，随意平衡式；8.要求高低升降杆为气压无段式升降杆；9.要求底座为五爪式底座，并具备防倾倒底座加稳装置；
4包 | 电动床 | 2 | 25000 | 50000 | 1、要求床面尺寸：床板长2000mm±10mm，全长2210mm±10mm；床板宽860mm±10mm，全宽1005mm±10mm，护栏起降时宽度差≤25mm；2、要求整床高低升降―升降位移高度≥350mm（床板到地面的高度），升降最低点由420mm ± 10mm， 至最高点770mm ± 10 mm；3、要求背部升降角度至少为0-70度 ，腿部升降角度至少为0-25度；4、要求床台正反倾斜―倾斜角度≥±12度，于任意高度、角度，床台降到最低点时，均能执行电动倾斜功能；5、要求具备背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护；6、要求电机马达：采用原装医用马达，床台、背部、腿部升降、倾斜电动马达≥四组，通过国际医疗级安规认证；安全、恒速、静音、无静电，至少符合IP66 防水防尘保护等级；7、要求床头尾板为可拆卸式床头、床尾板，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者；8、▲要求床头尾板采用聚乙烯(PE)树脂材料一体吹塑成型，上有模压成型的原材料（HDPE）标识，为环保材料。床尾板设置安全指示标签，最大限度防止医疗安全事故的发生。（提供头尾板实物照片，有模压成型的原材料（HDPE）标识，高密度聚乙烯（HDPE）原材料ROHS检测报告）；9、▲要求具备护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器两组，安装于左右护栏内侧；清晰的床台、背部、腿部及头脚连动升降图形薄膜式按钮，操作方便；10、▲要求具备手持线型控制器：大图标按键操作，并可悬挂在护栏上，操作自如，并设有电池指示灯并设有锁定按键。手持遥控器经久耐用、耐摔，在≥1米的高度下自由摔落≥1000次无任何损坏，无安全危险，无绝缘击穿。（提供证明材料）；11、▲要求具备电动CPR(心肺复苏)功能：床体两侧下方具备电动CPR按键(心肺复苏)，避免病患误操作；遇急救时，单键操作10秒内即可将整床速降放平；12、▲要求具备单键式座椅床姿功能（心脏椅位）：单键操作即可实现座椅姿势，提高病患舒适度；13、▲要求具备单键式整床放平功能（检查体位）：单键操操作即可整床放平，不需进行个操作，一步到位，方便病患的检查及诊断作业；14、要求床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等八个束缚带固定孔， 表面平整、无毛边不伤手；15、▲要求床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；金属表面经过多道工序处理，采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈，且经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试；16、要求床面四角具床垫止滑垫，防止床垫左右滑动；17、▲要求能够直接于床边进行x光透视摄影；18、要求安全载重：≥230kg；19、要求至少标配：标准医用床垫：1片/床，输液架：1支/床，升降床旁桌1张；20、▲要求使用寿命≥8年；
5包 | 0°内窥镜 | 1 | 50000 | 50000 | 1、 0°内镜，直视式，外径≤4mm，工作长度≥180mm，视场角≥75°。 2、有效景深范围≥3-100mm。 3、在A标准照明体下的显色指数Ra＞90。 4、可以耐受≥600次的高温高压灭菌循环使用。 5、分辨率＞9.3 lp/mm。 6、内窥镜具有颜色标识，易于识别。
6包 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1 | 85000 | 85000 | 1.要求额定电源电压：220V (50/60Hz)，消耗功率： ≤45VA；2.要求治疗频率至少包含：3-1000Hz；3.▲要求最大输出电流：＜35mA(±30%)；4.▲要求最大脉冲宽度：≥115µS (±30%)；5.▲要求单脉冲最大输出能量： ≤300mJ；6. ▲要求自动治疗频率：＞30 个自动治疗频率，按人体部位 (肩颈、腰、上肢、下肢、肘膝关节) 和症状 (酸痛、疼痛、消除疲劳、血液循环、麻痹) 细分，组合治疗；7.要求具备左右平衡调整：左右输出差异≤±25%；8.要求定时器：最长 ≥15 分钟 (每 1 分钟设定)；9.▲要求温热电极：a. 电极的治疗面积：正电极 (大) 1 个：≥39cm2/个 ；负电极 (小) 2 个：≥30 cm2/个；b.由硅胶制成，柔软、可弯曲；c.最高温度 ≥43ºC (具有五档选择)；10.▲要求使用寿命≥ 5年；
7包 | 动力系统胸骨锯 | 1 | 45000 | 45000 | 1、要求可整机高温高压消毒，耐≥155℃高温；2、▲要求采用进口电机；3、▲要求锯频≥16000次／分；4、要求锯片硬度≥48度，材料SUS420；5、要求使用免消毒电池；6、要求电池电压14.4伏，铝合金外壳；7、要求噪声≤75dB，温升≤25℃；8、▲要求配置至少包括：主机 1台、电池 2节、保护架 2个、胸骨锯片 2片、消毒通道 2只、充电器1个；9、▲要求使用寿命≥ 5年；
8包 | 排痰仪（高频胸壁振荡排痰仪） | 2 | 30000 | 60000 | 1、要求适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出；2、▲要求压力范围至少为： 3-30mmHg，步进≤1mmHg，压力多级可调；3、▲要求具备压力与频率自动调节功能；4、▲要求至少具备双空气导管、背心式气囊、线控器；5、▲要求使用年限：≥10年；
9包 | 前列腺等离子电切鞘 | 2 | 35000 | 70000 | 1.▲要求电切镜:内窥镜图像清晰、视场明亮；视向角:30º,带有方向标，蓝宝石镜头，φ4mm,长度＞300mm；2.要求电切镜:视场中心角分辨力至少为3.267C/(º)-10%；3.要求电切镜有效景深范围至少为:4~60mm；4.要求电切镜有效光度率≤1700cd/(㎡·lm)；5.要求内鞘:Fr24或直径≥8.2mm；6.要求外鞘套:Fr26或直径≤8.8mm；7.要求内外鞘保持静止时操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转，带进、出水通道和控制开关,可持续灌流；8.要求具备双极被动式工作把手；9.要求电切镜及其附件防浸液等级至少达到PX7；10.要求内窥镜可承受低温等离子消毒；11.要求电流回路不经过电切镜外鞘；
591000