
微生物培养仪技术参数及主要技术规格

微生物培养仪
数量：壹套
设备主要用途说明：用于人体支气管肺泡灌洗液、支气管吸出物、胸腔积液、滑液、腹膜液、脑脊液、尿液以及拭子样本中的微生物进行培养；
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
要求整套系统至少包括：微生物培养仪1台及随机附件（电源线、键盘等）；
参数要求

要求采用激光散射技术,可对清洁中段尿以及人体其他无菌体液进行细菌增菌培养(需提供彩页或其他证明文件)；

要求散射光检测通道≥2个(需提供彩页或其他证明文件)；

▲要求适用的菌种范围至少包括需氧菌、兼性厌氧菌及生长速度较快的部分专性厌氧菌和酵母菌(需提供彩页或其他证明文件)；

▲要求针对阳性样本，可以在屏幕上显示接种到培养基中时样本中的细菌浓度(需提供彩页或设备实物图片或软件结果报告等证明文件)；

▲要求具有对麦氏浊度的监测功能，实时报告液体培养基中的细菌生长情况，显示生长曲线(需提供彩页或其他证明文件)；

要求培养基内自带磁力搅拌加控温孵育，确保细菌快速生长(需提供彩页或其他证明文件)；

要求阳性判断值可根据实验室要求设置；

要求尿液标本培养时间≤5h如无细菌生长可确认阴性；

要求体液标本培养时间≤8h小时如无细菌生长可确认阴性(需提供彩页或软件结果报告等证明文件)；

▲培养起始时间读取空白值，排除细胞、盐和死菌对信号的干扰，保证高特异性；

要求通量≥120个样本位，可随时取放，可同时培养不同类型标本；

要求可与LIS系统进行便捷的数据交换，培养结果及原始数据可以导出分析。
其他要求
▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
★要求设备连接 LIS 系统产生费用由供应商承担，并按用户合理的需求进行信息维护；
试剂要求
★标人需报出可配套检测项目试剂及相关耗材价格，试剂及耗材综合单项目耗占比需小于35%；
要求提供所有所需试剂清单及对应价格；投标人需按下表格式报出试剂价格，并计算出试剂的一年预计使用金额，此金额与设备报价一起构成本项目的投标报价；
	序号
	试剂
	规格要求
	价格限价

(元/盒)
	价格限价

(元/人份)
	预计

年使用数量（人份

	1
	尿培养
	360瓶/盒
	9000
	25
	6680

	2
	体液培养
	2ml/瓶，60瓶/盒
	1800
	30
	1360

	3
	脑脊液培养
	240测试/盒
	2400
	10
	520


售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；免费进行仪器定期性能验证并提供性能验证报告；
投标产品生产厂家配有维修工程师，并提供联系人及联系方式。
设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；
报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）；
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
